Протокол № 48-

поверки	Дозиметра-радиометра МКС-АТ6130

№ $allSerial
принадлежащего

ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «АТОМТЕХ»

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = °С, атмосферном давлении Р = кПа, относительной влажности воздуха р = %, внешнем фоне γ-излучения {dot {H}} rsup {"*"} (10) = мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МРБ МП.1196-2013:
– $facility_pp_110;
– $facility_pp_130;
– $facility_pp_6130_beta.

Диапазон измерений прибора и допускаемая относительная погрешность при Р = 0,95:
– по мощности амбиентного эквивалента дозы:	от 0,1 до 104 мкЗв/ч	±20 %;
– по плотности потока бета-частиц:	от 10 до 104 мин-1 ⋅ см-2	±20 %.

1. Внешний осмотр (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

2. Опробование (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

Идентификационные данные (признаки):
– идентификационное наименование ПО:	АТ6130
– номер версии (идентификационный номер) ПО:	1.0

3. Определение метрологических характеристик:
3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения:
МКС-АТ6130 зав. № $bd_num1$
{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"}( 10 )	№ ист.	d, см	Показания прибора, {dot {H}} rsub {i} rsup {"*"}( 10 )			{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} (10)	δ_{пр , i} , / %	Δ_{пр "." i} , / %	Δ_{доп "."} , / %
фон (мкЗв/ч)	—	—	0,10	0,10	0,10	0,10	—	—	—
0,7 мкЗв/ч	$1-30	$1-40	$1-60	$1-70	$1-80	$1-00	$1-10	$1-20	±20
7,0 мкЗв/ч	$1-31	$1-41	$1-61	$1-71	$1-81	$1-01	$1-11	$1-21
70 мкЗв/ч	$1-32	$1-42	$1-62	$1-72	$1-82	$1-02	$1-12	$1-22
0,70 мЗв/ч	$1-33	$1-43	$1-63	$1-73	$1-83	$1-03	$1-13	$1-23
7,0 мЗв/ч	$1-34	$1-44	$1-64	$1-74	$1-84	$1-04	$1-14	$1-24
В точке 0,7 мкЗв/ч показания прибора приведены с вычитанием фона

{δ} _ {пр .i} "=" {{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} \(10\) "-" {dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} over {{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} ⋅ 100"%"	{Δ} rsub {пр .i} "="1,1 "⋅" sqrt {{δ} rsub {пр .i} rsup {2} "+" {θ} rsub {0} rsup {2}}

3.2 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности потока β-частиц:

МКС-АТ6130 зав. № $bd_num_b1$
φ_{0 i} , / мин-1⋅см-2	№ ист.	φ_{i} , / мин-1⋅ см-2					{bar{φ}} _i , / мин-1⋅ см-2	δ_{пр , i} , / %	Δ_{пр"." i} , / %	Δ_{доп "."} , / %
β1-90	β1-30	β1-i10	β1-i20		β1-i30	β1-i40		β1-i50	β1-00	β1-10	β1-20	±20
β1-91	β1-31	β1-61		β1-71			β1-81		β1-01	β1-11	β1-21
β1-92	β1-32	β1-62		β1-72			β1-82		β1-02	β1-12	β1-22

δ_{п р "." i} ={{bar{φ}} " - " φ_{0 i}} over φ_{0 i} ⋅ 100"%"	{Δ} rsub {пр .i} "="1,1 "⋅" sqrt {{δ} rsub {пр .i} rsup {2} "+" {θ} rsub {0} rsup {2}}

Выводы:	Годен (не годен)

Квитанция-счёт: № 48_______;
Свидетельство (заключение о непригодности): №	;
Клеймо-наклейка: №	;

Дата	Поверитель