Протокол № 48-

поверки	Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327	зав. № $serial

в составе с (зав. №) $allSerial
принадлежащего

ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «АТОМТЕХ»

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = °С, атмосферном давлении Р = кПа, относительной влажности воздуха р = %, внешнем фоне γ-излучения {dot {H}} rsup {"*"} (10) = мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МРБ МП.854-2020:
- $facility_pp_140.

Чувствительность к прямому нейтронному излучению на основе плутоний-бериллиевого источника:
- БДКН-05: не менее 7,5 (имп·с-1)/(нейтр.·с-1·см-2).

1. Внешний осмотр (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

2. Опробование (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

Идентификационные данные (признаки):
- идентификационное наименование ПО:	SARKtech.exe
- номер версии (идентификационный номер) ПО:	2.0.17.1; 2.3.0.1

3. Определение метрологических характеристик:
3.1 Определение уровня собственного фона БДКН-05

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 зав № $bd_num_n1$
N_ф , с-1	bar {N_ф} , с-1	N_ф,0 , с-1, не более
$f1-10	$f1-20	0,25
$f1-11
$f1-12

3.2 Определение чувствительности к нейтронному излучению БДКН-05:

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 зав № $bd_num1$
Плотность потока в контрольной точке φoi с-1·см-2 / № источника / B(R) / (K)	d, см	N_i , с-1			bar {N} , с-1	S, / (имп·с-1)/ (нейтр.·с-1·см-2)	S0, / (имп·с-1)/ (нейтр.·с-1·см-2) / не менее
Фон	–	$1-30	$1-31	$1-32	$1-40	–
$f0$ / ИБН-8-6 № 010 / B(R)=$br$ / K=$Koef$	100	$1-50	$1-51	$1-52	$1-60	$1-70	7,5

 S ={{bar {N_i} } " - " N_ф} over φ_0 ⋅ B( R)⋅K

Выводы:	Годен (не годен)

Квитанция-счёт: № 48_______;
Свидетельство (заключение о непригодности): №	;
Клеймо-наклейка: №	;

Дата	Поверитель