ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Индивидуальный дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКГ-АТ2503	Дата проверки: $date г.

з/н: $allSerial

Диапазон измерений:
- индивидуального эквивалента дозы:	1 мкЗв – 10 Зв;
- мощности индивидуального эквивалента дозы:	0.1 мкЗв/ч – 0.5 Зв/ч;

Основная погрешность измерения:
- дозы:	±(15+0,005·Ḣp(10))%;
- мощности дозы:	±(15+0,015/Ḣp(10)+0,005·Ḣp(10))%,
где Ḣ р(10) значение мощности дозы в мЗв/ч;.

Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха	+$temp °C
- атмосферное давление	98,5 kPa
- относительная влажность воздуха	$vlag %
- радиационный фон	$bground нЗв/ч

Средства проверки:
- $facility_110;
- $facility_130.

Данные проверки:
Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num1$
Мощность индивидуально-го эквивалента дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погрешность измерения / θпрi, %	Относитель-ное средне квадратичес-кое отклоне-ние Si, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения / Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	—	$1-d0		$1-av-bg	—	—	—	—
0.80 мкЗв/ч	$1-n0	$1-d0		$1-av0	$1-o0	$1-q0	$1-do0	±33.8
4.0 мЗв/ч	$1-n1	$1-d1		$1-av1	$1-o1	$1-q1	$1-do1	±15
80.0 мЗв/ч	$1-n2	$1-d2		$1-av2	$1-o2	$1-q2	$1-do2	±15.4
400 мЗв/ч	$1-n3	$1-d3		$1-av3	$1-o3	$1-q3	$1-do3	±17.0

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № ##bd_num1##
Действи-тельное значение ЭД, / Hp0(10)	Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы / / t, сек	Номер источника / / расстояние / до источника R, см	Показания прибора			Относительная погрешность измерения / θпрi, %	Доверительная граница погрешности измерения / Δi,%	Предел основной относительной погрешности, / %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв	40 мкЗв/ч / 360c	##1-dn_1 / ##1-dd_1	##1-d_dev_1	##1-dose_1	##1-d_res_1	##1-o_pog_1	##1-d_gran_1	±15.4
4.0 мЗв	80 мЗв/ч / 180c	##1-dn_2 / ##1-dd_2	##1-d_dev_2	##1-dose_2	##1-d_res_2	##1-o_pog_2	##1-d_gran_2	±15.4

Проверку произвел:	$calibratedBy
		(подпись)
Технический контроль:	$controlledBy
		(подпись)