ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Индивидуальный дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКГ-АТ2503	Дата проверки: $date г.

з/н: $allSerial

Диапазон измерений:
- индивидуального эквивалента дозы:	1 мкЗв – 10 Зв;
- мощности индивидуального эквивалента дозы:	0.1 мкЗв/ч – 0.5 Зв/ч;

Основная погрешность измерения:
- дозы:	±(15+0,005·Ḣp(10))%;
- мощности дозы:	±(15+0,015/Ḣp(10)+0,005·Ḣp(10))%,
где Ḣ р(10) значение мощности дозы в мЗв/ч;.

Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха	+$temp °C
- атмосферное давление	98,5 kPa
- относительная влажность воздуха	$vlag %
- радиационный фон	$bground нЗв/ч

Средства проверки:
- $facility_110;
- $facility_130.

Данные проверки:
Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num1$
Мощность индивидуально-го эквивалента дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погрешность измерения / θпрi, %	Относитель-ное средне квадратичес-кое отклоне-ние Si, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения / Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	—	$1-d0		$1-av-bg	—	—	—	—
0.80 мкЗв/ч	$1-n0	$1-d0		$1-av0	$1-o0	$1-q0	$1-do0	±33.8
4.0 мЗв/ч	$1-n1	$1-d1		$1-av1	$1-o1	$1-q1	$1-do1	±15
80.0 мЗв/ч	$1-n2	$1-d2		$1-av2	$1-o2	$1-q2	$1-do2	±15.4
400 мЗв/ч	$1-n3	$1-d3		$1-av3	$1-o3	$1-q3	$1-do3	±17.0

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num1$
Действи-тельное значение ЭД, / Hp0(10)	Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы / / t, сек	Номер источника / / расстояние / до источника R, см	Показания прибора			Относительная погрешность измерения / θпрi, %	Доверительная граница погрешности измерения / Δi,%	Предел основной относительной погрешности, / %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв	40 мкЗв/ч / 360c	$1-dn_1 / $1-dd_1	$1-d_dev_1	$1-dose_1	$1-d_res_1	$1-o_pog_1	$1-d_gran_1	±15.4
4.0 мЗв	80 мЗв/ч / 180c	$1-dn_2 / $1-dd_2	$1-d_dev_2	$1-dose_2	$1-d_res_2	$1-o_pog_2	$1-d_gran_2	±15.4

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num2$
Мощность индивидуально-го эквивалента дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погрешность измерения / θпрi, %	Относитель-ное средне квадратичес-кое отклоне-ние Si, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения / Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	—	$2-d0		$2-av-bg	—	—	—	—
0.80 мкЗв/ч	$2-n0	$2-d0		$2-av0	$2-o0	$2-q0	$2-do0	±33.8
4.0 мЗв/ч	$2-n1	$2-d1		$2-av1	$2-o1	$2-q1	$2-do1	±15
80.0 мЗв/ч	$2-n2	$2-d2		$2-av2	$2-o2	$2-q2	$2-do2	±15.4
400 мЗв/ч	$2-n3	$2-d3		$2-av3	$2-o3	$2-q3	$2-do3	±17.0

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num2$
Действи-тельное значение ЭД, / Hp0(10)	Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы / / t, сек	Номер источника / / расстояние / до источника R, см	Показания прибора			Относительная погрешность измерения / θпрi, %	Доверительная граница погрешности измерения / Δi,%	Предел основной относительной погрешности, / %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв	40 мкЗв/ч / 360c	$2-dn_1 / $2-dd_1	$2-d_dev_1	$2-dose_1	$2-d_res_1	$2-o_pog_1	$2-d_gran_1	±15.4
4.0 мЗв	80 мЗв/ч / 180c	$2-dn_2 / $2-dd_2	$2-d_dev_2	$2-dose_2	$2-d_res_2	$2-o_pog_2	$2-d_gran_2	±15.4

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num3$
Мощность индивидуально-го эквивалента дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погрешность измерения / θпрi, %	Относитель-ное средне квадратичес-кое отклоне-ние Si, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения / Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	—	$3-d0		$3-av-bg	—	—	—	—
0.80 мкЗв/ч	$3-n0	$3-d0		$3-av0	$3-o0	$3-q0	$3-do0	±33.8
4.0 мЗв/ч	$3-n1	$3-d1		$3-av1	$3-o1	$3-q1	$3-do1	±15
80.0 мЗв/ч	$3-n2	$3-d2		$3-av2	$3-o2	$3-q2	$3-do2	±15.4
400 мЗв/ч	$3-n3	$3-d3		$3-av3	$3-o3	$3-q3	$3-do3	±17.0

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num3$
Действи-тельное значение ЭД, / Hp0(10)	Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы / / t, сек	Номер источника / / расстояние / до источника R, см	Показания прибора			Относительная погрешность измерения / θпрi, %	Доверительная граница погрешности измерения / Δi,%	Предел основной относительной погрешности, / %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв	40 мкЗв/ч / 360c	$3-dn_1 / $3-dd_1	$3-d_dev_1	$3-dose_1	$3-d_res_1	$3-o_pog_1	$3-d_gran_1	±15.4
4.0 мЗв	80 мЗв/ч / 180c	$3-dn_2 / $3-dd_2	$3-d_dev_2	$3-dose_2	$3-d_res_2	$3-o_pog_2	$3-d_gran_2	±15.4

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num4$
Мощность индивидуально-го эквивалента дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погрешность измерения / θпрi, %	Относитель-ное средне квадратичес-кое отклоне-ние Si, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения / Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	—	$4-d0		$4-av-bg	—	—	—	—
0.80 мкЗв/ч	$4-n0	$4-d0		$4-av0	$4-o0	$4-q0	$4-do0	±33.8
4.0 мЗв/ч	$4-n1	$4-d1		$4-av1	$4-o1	$4-q1	$4-do1	±15
80.0 мЗв/ч	$4-n2	$4-d2		$4-av2	$4-o2	$4-q2	$4-do2	±15.4
400 мЗв/ч	$4-n3	$4-d3		$4-av3	$4-o3	$4-q3	$4-do3	±17.0

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num4$
Действи-тельное значение ЭД, / Hp0(10)	Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы / / t, сек	Номер источника / / расстояние / до источника R, см	Показания прибора			Относительная погрешность измерения / θпрi, %	Доверительная граница погрешности измерения / Δi,%	Предел основной относительной погрешности, / %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв	40 мкЗв/ч / 360c	$4-dn_1 / $4-dd_1	$4-d_dev_1	$4-dose_1	$4-d_res_1	$4-o_pog_1	$4-d_gran_1	±15.4
4.0 мЗв	80 мЗв/ч / 180c	$4-dn_2 / $4-dd_2	$4-d_dev_2	$4-dose_2	$4-d_res_2	$4-o_pog_2	$4-d_gran_2	±15.4

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num5$
Мощность индивидуально-го эквивалента дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погрешность измерения / θпрi, %	Относитель-ное средне квадратичес-кое отклоне-ние Si, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения / Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	—	$5-d0		$5-av-bg	—	—	—	—
0.80 мкЗв/ч	$5-n0	$5-d0		$5-av0	$5-o0	$5-q0	$5-do0	±33.8
4.0 мЗв/ч	$5-n1	$5-d1		$5-av1	$5-o1	$5-q1	$5-do1	±15
80.0 мЗв/ч	$5-n2	$5-d2		$5-av2	$5-o2	$5-q2	$5-do2	±15.4
400 мЗв/ч	$5-n3	$5-d3		$5-av3	$5-o3	$5-q3	$5-do3	±17.0

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num5$
Действи-тельное значение ЭД, / Hp0(10)	Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы / / t, сек	Номер источника / / расстояние / до источника R, см	Показания прибора			Относительная погрешность измерения / θпрi, %	Доверительная граница погрешности измерения / Δi,%	Предел основной относительной погрешности, / %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв	40 мкЗв/ч / 360c	$5-dn_1 / $5-dd_1	$5-d_dev_1	$5-dose_1	$5-d_res_1	$5-o_pog_1	$5-d_gran_1	±15.4
4.0 мЗв	80 мЗв/ч / 180c	$5-dn_2 / $5-dd_2	$5-d_dev_2	$5-dose_2	$5-d_res_2	$5-o_pog_2	$5-d_gran_2	±15.4

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num6$
Мощность индивидуально-го эквивалента дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погрешность измерения / θпрi, %	Относитель-ное средне квадратичес-кое отклоне-ние Si, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения / Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	—	$6-d0		$6-av-bg	—	—	—	—
0.80 мкЗв/ч	$6-n0	$6-d0		$6-av0	$6-o0	$6-q0	$6-do0	±33.8
4.0 мЗв/ч	$6-n1	$6-d1		$6-av1	$6-o1	$6-q1	$6-do1	±15
80.0 мЗв/ч	$6-n2	$6-d2		$6-av2	$6-o2	$6-q2	$6-do2	±15.4
400 мЗв/ч	$6-n3	$6-d3		$6-av3	$6-o3	$6-q3	$6-do3	±17.0

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num6$
Действи-тельное значение ЭД, / Hp0(10)	Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы / / t, сек	Номер источника / / расстояние / до источника R, см	Показания прибора			Относительная погрешность измерения / θпрi, %	Доверительная граница погрешности измерения / Δi,%	Предел основной относительной погрешности, / %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв	40 мкЗв/ч / 360c	$6-dn_1 / $6-dd_1	$6-d_dev_1	$6-dose_1	$6-d_res_1	$6-o_pog_1	$6-d_gran_1	±15.4
4.0 мЗв	80 мЗв/ч / 180c	$6-dn_2 / $6-dd_2	$6-d_dev_2	$6-dose_2	$6-d_res_2	$6-o_pog_2	$6-d_gran_2	±15.4

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num7$
Мощность индивидуально-го эквивалента дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погрешность измерения / θпрi, %	Относитель-ное средне квадратичес-кое отклоне-ние Si, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения / Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	—	$7-d0		$7-av-bg	—	—	—	—
0.80 мкЗв/ч	$7-n0	$7-d0		$7-av0	$7-o0	$7-q0	$7-do0	±33.8
4.0 мЗв/ч	$7-n1	$7-d1		$7-av1	$7-o1	$7-q1	$7-do1	±15
80.0 мЗв/ч	$7-n2	$7-d2		$7-av2	$7-o2	$7-q2	$7-do2	±15.4
400 мЗв/ч	$7-n3	$7-d3		$7-av3	$7-o3	$7-q3	$7-do3	±17.0

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num7$
Действи-тельное значение ЭД, / Hp0(10)	Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы / / t, сек	Номер источника / / расстояние / до источника R, см	Показания прибора			Относительная погрешность измерения / θпрi, %	Доверительная граница погрешности измерения / Δi,%	Предел основной относительной погрешности, / %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв	40 мкЗв/ч / 360c	$7-dn_1 / $7-dd_1	$7-d_dev_1	$7-dose_1	$7-d_res_1	$7-o_pog_1	$7-d_gran_1	±15.4
4.0 мЗв	80 мЗв/ч / 180c	$7-dn_2 / $7-dd_2	$7-d_dev_2	$7-dose_2	$7-d_res_2	$7-o_pog_2	$7-d_gran_2	±15.4

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num8$
Мощность индивидуально-го эквивалента дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погрешность измерения / θпрi, %	Относитель-ное средне квадратичес-кое отклоне-ние Si, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения / Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	—	$8-d0		$8-av-bg	—	—	—	—
0.80 мкЗв/ч	$8-n0	$8-d0		$8-av0	$8-o0	$8-q0	$8-do0	±33.8
4.0 мЗв/ч	$8-n1	$8-d1		$8-av1	$8-o1	$8-q1	$8-do1	±15
80.0 мЗв/ч	$8-n2	$8-d2		$8-av2	$8-o2	$8-q2	$8-do2	±15.4
400 мЗв/ч	$8-n3	$8-d3		$8-av3	$8-o3	$8-q3	$8-do3	±17.0

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num8$
Действи-тельное значение ЭД, / Hp0(10)	Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы / / t, сек	Номер источника / / расстояние / до источника R, см	Показания прибора			Относительная погрешность измерения / θпрi, %	Доверительная граница погрешности измерения / Δi,%	Предел основной относительной погрешности, / %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв	40 мкЗв/ч / 360c	$8-dn_1 / $8-dd_1	$8-d_dev_1	$8-dose_1	$8-d_res_1	$8-o_pog_1	$8-d_gran_1	±15.4
4.0 мЗв	80 мЗв/ч / 180c	$8-dn_2 / $8-dd_2	$8-d_dev_2	$8-dose_2	$8-d_res_2	$8-o_pog_2	$8-d_gran_2	±15.4

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num9$
Мощность индивидуально-го эквивалента дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погрешность измерения / θпрi, %	Относитель-ное средне квадратичес-кое отклоне-ние Si, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения / Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	—	$9-d0		$9-av-bg	—	—	—	—
0.80 мкЗв/ч	$9-n0	$9-d0		$9-av0	$9-o0	$9-q0	$9-do0	±33.8
4.0 мЗв/ч	$9-n1	$9-d1		$9-av1	$9-o1	$9-q1	$9-do1	±15
80.0 мЗв/ч	$9-n2	$9-d2		$9-av2	$9-o2	$9-q2	$9-do2	±15.4
400 мЗв/ч	$9-n3	$9-d3		$9-av3	$9-o3	$9-q3	$9-do3	±17.0

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num9$
Действи-тельное значение ЭД, / Hp0(10)	Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы / / t, сек	Номер источника / / расстояние / до источника R, см	Показания прибора			Относительная погрешность измерения / θпрi, %	Доверительная граница погрешности измерения / Δi,%	Предел основной относительной погрешности, / %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв	40 мкЗв/ч / 360c	$9-dn_1 / $9-dd_1	$9-d_dev_1	$9-dose_1	$9-d_res_1	$9-o_pog_1	$9-d_gran_1	±15.4
4.0 мЗв	80 мЗв/ч / 180c	$9-dn_2 / $9-dd_2	$9-d_dev_2	$9-dose_2	$9-d_res_2	$9-o_pog_2	$9-d_gran_2	±15.4

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num10$
Мощность индивидуально-го эквивалента дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погрешность измерения / θпрi, %	Относитель-ное средне квадратичес-кое отклоне-ние Si, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения / Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	—	$10-d0		$10-av-bg	—	—	—	—
0.80 мкЗв/ч	$10-n0	$10-d0		$10-av0	$10-o0	$10-q0	$10-do0	±33.8
4.0 мЗв/ч	$10-n1	$10-d1		$10-av1	$10-o1	$10-q1	$10-do1	±15
80.0 мЗв/ч	$10-n2	$10-d2		$10-av2	$10-o2	$10-q2	$10-do2	±15.4
400 мЗв/ч	$10-n3	$10-d3		$10-av3	$10-o3	$10-q3	$10-do3	±17.0

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num10$
Действи-тельное значение ЭД, / Hp0(10)	Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы / / t, сек	Номер источника / / расстояние / до источника R, см	Показания прибора			Относительная погрешность измерения / θпрi, %	Доверительная граница погрешности измерения / Δi,%	Предел основной относительной погрешности, / %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв	40 мкЗв/ч / 360c	$10-dn_1 / $10-dd_1	$10-d_dev_1	$10-dose_1	$10-d_res_1	$10-o_pog_1	$10-d_gran_1	±15.4
4.0 мЗв	80 мЗв/ч / 180c	$10-dn_2 / $10-dd_2	$10-d_dev_2	$10-dose_2	$10-d_res_2	$10-o_pog_2	$10-d_gran_2	±15.4

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num11$
Мощность индивидуально-го эквивалента дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погрешность измерения / θпрi, %	Относитель-ное средне квадратичес-кое отклоне-ние Si, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения / Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	—	$11-d0		$11-av-bg	—	—	—	—
0.80 мкЗв/ч	$11-n0	$11-d0		$11-av0	$11-o0	$11-q0	$11-do0	±33.8
4.0 мЗв/ч	$11-n1	$11-d1		$11-av1	$11-o1	$11-q1	$11-do1	±15
80.0 мЗв/ч	$11-n2	$11-d2		$11-av2	$11-o2	$11-q2	$11-do2	±15.4
400 мЗв/ч	$11-n3	$11-d3		$11-av3	$11-o3	$11-q3	$11-do3	±17.0

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num11$
Действи-тельное значение ЭД, / Hp0(10)	Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы / / t, сек	Номер источника / / расстояние / до источника R, см	Показания прибора			Относительная погрешность измерения / θпрi, %	Доверительная граница погрешности измерения / Δi,%	Предел основной относительной погрешности, / %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв	40 мкЗв/ч / 360c	$11-dn_1 / $11-dd_1	$11-d_dev_1	$11-dose_1	$11-d_res_1	$11-o_pog_1	$11-d_gran_1	±15.4
4.0 мЗв	80 мЗв/ч / 180c	$11-dn_2 / $11-dd_2	$11-d_dev_2	$11-dose_2	$11-d_res_2	$11-o_pog_2	$11-d_gran_2	±15.4

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num12$
Мощность индивидуально-го эквивалента дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погрешность измерения / θпрi, %	Относитель-ное средне квадратичес-кое отклоне-ние Si, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения / Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	—	$12-d0		$12-av-bg	—	—	—	—
0.80 мкЗв/ч	$12-n0	$12-d0		$12-av0	$12-o0	$12-q0	$12-do0	±33.8
4.0 мЗв/ч	$12-n1	$12-d1		$12-av1	$12-o1	$12-q1	$12-do1	±15
80.0 мЗв/ч	$12-n2	$12-d2		$12-av2	$12-o2	$12-q2	$12-do2	±15.4
400 мЗв/ч	$12-n3	$12-d3		$12-av3	$12-o3	$12-q3	$12-do3	±17.0

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № $bd_num12$
Действи-тельное значение ЭД, / Hp0(10)	Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы / / t, сек	Номер источника / / расстояние / до источника R, см	Показания прибора			Относительная погрешность измерения / θпрi, %	Доверительная граница погрешности измерения / Δi,%	Предел основной относительной погрешности, / %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв	40 мкЗв/ч / 360c	$12-dn_1 / $12-dd_1	$12-d_dev_1	$12-dose_1	$12-d_res_1	$12-o_pog_1	$12-d_gran_1	±15.4
4.0 мЗв	80 мЗв/ч / 180c	$12-dn_2 / $12-dd_2	$12-d_dev_2	$12-dose_2	$12-d_res_2	$12-o_pog_2	$12-d_gran_2	±15.4

Проверку произвел:	$calibratedBy
		(подпись)
Технический контроль:	$controlledBy
		(подпись)