Протокол № 48-

поверки	Дозиметра рентгеновского излучения ДКР-$type

№ $allSerial
принадлежащего

ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «АТОМТЕХ»

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = °С, атмосферном давлении Р = кПа, относительной влажности воздуха р = %, внешнем фоне γ-излучения {dot {H}} rsup {"*"} (10) = мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МРБ МП.1446-2005:
– $facility_pp_007_110.

Диапазон измерений прибора и допускаемая относительная погрешность при Р = 0,95:
– по мощности направленного эквивалента дозы:	от 5·10-2 до 100 мкЗв/ч	±15 %.

1. Внешний осмотр (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

2. Опробование (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

Идентификационные данные (признаки):
– идентификационное наименование ПО:	ATexch.exe
– номер версии (идентификационный номер) ПО:	1.7.25.104

3. Определение метрологических характеристик:
3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности направленного эквивалента дозы γ-излучения:
ДКС-$type зав. № $bd_num1$
{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"'"}( 0,07 )	№ ист.	d, см	Показания прибора, {dot {H}} rsub {i} rsup {"'"}( 0,07 )			{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"'"} (0,07)	δ_{пр , i} , / %	Δ_{пр "." i} , / %	Δ_{доп "."} , / %
фон (мкЗв/ч)	—	—				$bgavg$	—	—	—
0,07 мкЗв/ч	$1-30	$1-40	$1-60	$1-70	$1-80	$1-00	$1-10	$1-20	±15
0,7 мкЗв/ч	$1-31	$1-41	$1-61	$1-71	$1-81	$1-01	$1-11	$1-21
7,0 мкЗв/ч	$1-32	$1-42	$1-62	$1-72	$1-82	$1-02	$1-12	$1-22
70 мкЗв/ч	$1-33	$1-43	$1-63	$1-73	$1-83	$1-03	$1-13	$1-23
В точке 0,07 и 0,7 мкЗв/ч показания прибора приведены с вычитанием фона

{δ} _ {пр .i} "=" {{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"'"} \(0,07\) "-" {dot {H}} rsub {0 i} rsup {"'"} \(0,07\)} over {{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"'"} \(0,07\)} ⋅ 100"%"	{Δ} rsub {пр .i} "="1,1 "⋅" sqrt {{δ} rsub {пр .i} rsup {2} "+" {θ} rsub {0} rsup {2}}

3.2 Определение энергетической зависимости:
ДКС-$type зав. № $bd_num_d1$
{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"'"}( 0,07 ) , мкЗв/ч	Тип источника	Энергия излучения, кэВ	Показания прибора, {dot {H}} rsub {i} rsup {"'"}( 0,07 ) , мкЗв/ч	Коэффициент чувствительности	δ_{i} , / %	δ , / %
##1-00	241Am	59,5	##1-10	##1-20	-	-
##1-01	109Cd	22,0	##1-11	##1-21	##1-31	±35
##1-02	55Fe	5,9	##1-12	##1-22	##1-32

K _ {i} "=" {{dot {H}} rsub {i} rsup {"'"} (0,07)} over {{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"'"} \(0,07\)}	δ_{i} = {K rsub {i} - K rsub {1}} over {K rsub {1}} ⋅ 100%

Выводы:	Годен (не годен)

Квитанция-счёт: № 48_______;
Свидетельство (заключение о непригодности): №	;
Клеймо-наклейка: №	;

Дата	Поверитель