ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ
Индивидуальный дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ3509B	Дата проверки: $date г.

з/н: $allSerial

Диапазон измерения мощности индивидуальной эквивалентной дозы (МД):
0.1 мкЗв/ч – 1.0 Зв/ч;

Основная погрешность измерения:
±30% в диапазоне от 0.1 до 0.99 мкЗв/ч;
±15% в диапазоне от 1.0 мкЗв/ч до 1.0 Зв/ч

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+$temp °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	$vlag %
- Радиационный фон	$bground нЗв/ч

$facility_13+11rus
Данные проверки:
Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКС-АТ3509B зав. № $bd_num1$
Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы в контрольной точке Ḣpi(10)	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Ḣpi(10)	Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Относительное средне квадрати-ческое отклонение, Si, %	Довери-тельная граница погрешнос-ти измере-ния Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	---	$1-d0		$1-av-bg	---	---	---	---
0.80 мкЗв/ч / Hp(10)	$1-n0	$1-d0		$1-av0	$1-o0	$1-q0	$1-do0	±30
4.0 мЗв/ч / Hp(10)	$1-n1	$1-d1		$1-av1	$1-o1	$1-q1	$1-do1	±15
800.0 мЗв/ч Hp(10)	$1-n2	$1-d2		$1-av2	$1-o2	$1-q2	$1-do2	±15
20.0 мкЗв/ч Hp(0.07)	$1-n3	$1-d3		$1-av3	$1-o3	$1-q3	$1-do3	±15

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКС-АТ3509B зав. № ##bd_num1##
Действи-тельное значение / ЭД, / Hp0	Номер источника	d, см / t, сек	Показания прибора			Относитель-ная погреш-ность измерения / θпрi, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
			Hpi	Hpi изм.	Hpi изм.- Hpi
4.0 мкЗв	##1-dn_3	##1-dd_3 / 360c	##1-d_dev_3	##1-dose_3	##1-d_res_3	##1-o_pog_3	##1-d_gran_3	±15
4.0 мЗв	##1-dn	##1-dd / 180c	##1-d_dev	##1-dose	##1-d_res	##1-o_pog	##1-d_gran	±15
4.0 мкЗв	##1-dn_2	##1-dd_2 / 360c	##1-d_dev_2	##1-dose_2	##1-d_res_2	##1-o_pog_2	##1-d_gran_2	±15

Проверку произвел:	$calibratedBy
		(подпись)
Технический контроль:	$controlledBy
		(подпись)