ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Тип: Дозиметр-радиометр МКС-AT6131	Дата проверки: $date г.

з/н:_$allSerial

Диапазон измерения мощности амбиентной дозы (МД):
от: 0.1 мкЗв/ч – 10 мЗв/ч;

Диапазон измерения плотности потока бета-излучения:
от 10 см-2мин-1 до 1104 см-2мин-1

Основная относительная погрешность измерения: ± 20 %

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+$temp °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	$vlag %
- Радиационный фон	$bground нЗв/ч

$facility_6130r_13+11+b

Данные проверки

Гамма-излучение
Дозиметр-радиометр МКС-AT6131 зав № $bd_num1$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	$1-30	$1-40	$1-50	$1-60	$1-70	$1-80	$1-00	$1-10	$1-20	±20
7 мкЗв/ч	$1-31	$1-41	$1-51	$1-61	$1-71	$1-81	$1-01	$1-11	$1-21
70 мкЗв/ч	$1-32	$1-42	$1-52	$1-62	$1-72	$1-82	$1-02	$1-12	$1-22
0.7 мЗв/ч	$1-33	$1-43	$1-53	$1-63	$1-73	$1-83	$1-03	$1-13	$1-23
7,0 мЗв/ч	$1-34	$1-44	$1-54	$1-64	$1-74	$1-84	$1-04	$1-14	$1-24

Бета-излучение
Дозиметр-радиометр МКС-AT6131 зав № $bd_num_b1$
Плотность потока в контроль-ной точке φ0i, / мин-1·см-2	Номер источника	Измерение плотности потока в контрольной точке, φi				Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
		Измеренное значение			Среднее значение, φср
		φ1	φ2	φ3
β1-90	β1-30	β1-60	β1-70	β1-80	β1-00	β1-10	β1-20	±20
β1-91	β1-31	β1-61	β1-71	β1-81	β1-01	β1-11	β1-21
β1-92	β1-32	β1-62	β1-72	β1-82	β1-02	β1-12	β1-22

Проверку произвел:	$calibratedBy
		(подпись)
Технический контроль:	$controlledBy
		(подпись)