ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ / Индивидуальный дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКГ-АТ2503 Дата проверки: 10.11.2020 г. / з/н: 30683 / Диапазон измерений: / - индивидуального эквивалента дозы: 1 мкЗв – 10 Зв; / - мощности индивидуального эквивалента дозы: 0.1 мкЗв/ч – 0.5 Зв/ч; / Основная погрешность измерения: / - дозы: ±(15+0,005·Ḣp(10))%; / - мощности дозы: ±(15+0,015/Ḣp(10)+0,005·Ḣp(10))%, / где Ḣ р(10) значение мощности дозы в мЗв/ч;. / Условия эксплуатации: / - температура окружающего воздуха +21.1 °C / - атмосферное давление 98,5 kPa / - относительная влажность воздуха 70.7 % / - радиационный фон 92.1 нЗв/ч / Средства проверки: / - установка дозиметрическая гамма-излучения УДГ-АТ110 №013, № в ФИФ 40425-09. Укомплектованная источниками гамма-излучения 2-го разряда из радионуклида: Cs-137 типа ГCS7.021.1 зав. № 9ХК, типа ГCS7.012.5 зав. № ОНА, типа «Кактус Р1/14» зав. № 263, из радионуклида Co-60 типа ГИК-2-11 зав. № 24, из радионуклида Am-241 типа ИГИА-3м зав. № 430: компараторами БКМГ-АТ1102 зав. № 001 и БКМР-АТ1104 зав. № 001; с доверительной границей погрешности ±5%, св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»; / - установка дозиметрическая гамма-излучения УДГ-АТ130 №015, № в ФИФ 44761-15. Укомплектованная источниками гамма-излучения 1-го разряда из радионуклида: Cs-137 типа ИГИ-Ц-9-1 зав. № 163, типа ИГИ-Ц5-2 зав. № 043, типа ГCS7.021.4 зав. № 9ТН, типа ГЦК-3 зав. № К/СГ3, типа ГCS7.012.6 зав. № УП4; с доверительной границей погрешности ±4%, св. № 210/1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». / Данные проверки: / Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № 30683 / Мощность индивидуально-го эквивалента дозы в контро-льной точке Ḣoi Номер источ-ника Рассто-яние / до источ-ника, / R, см Показания прибора Среднее значение, / Hpi(10) Относи-тельная погрешность измерения / θпрi, % Относитель-ное средне квадратичес-кое отклоне-ние Si, % Доверитель-ная граница погрешности измерения / Δi, % Предел основной относитель-ной погреш-ности, % / Фон — 218.0 0.13 — — — — / 0.80 мкЗв/ч 0НА 218.0 0.96 3.98 3.84 10.65 ±33.8 / 4.0 мЗв/ч 043 463.3 4.06 1.50 1.07 5.38 ±15 / 80.0 мЗв/ч 043 105.1 78.9 -1.37 1.04 5.31 ±15.4 / 400 мЗв/ч 163 306.0 396 -1.00 1.00 5.16 ±17.0 / Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКГ-АТ2503 № 30683 / Действи-тельное значение ЭД, / Hp0(10) Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы / / t, сек Номер источника / / расстояние / до источника R, см Показания прибора Относительная погрешность измерения / θпрi, % Доверительная граница погрешности измерения / Δi,% Предел основной относительной погрешности, / % / Hpi(10) Hpi(10)изм. Hpi(10)изм.-Hp0(10) / 4.0 мкЗв 40 мкЗв/ч / 360c 9ХК / 213.3 0.00 4.20 4.20 5.00 7.04 ±15.4 / 4.0 мЗв 80 мЗв/ч / 180c 043 / 105.1 0.00 3.90 3.90 -2.50 5.19 ±15.4