Протокол № 48-

поверки	Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327	зав. № $serial

в составе с (зав. №) $allSerial
принадлежащего

ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «АТОМТЕХ»

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = °С, атмосферном давлении Р = кПа, относительной влажности воздуха р = %, внешнем фоне γ-излучения {dot {H}} rsup {"*"} (10) = мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МРБ МП.854-2020:
- $facility_pp_130;
1. - $bdkg27_resistor$;
2. - $bdkg27_voltmeter$.
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и γ – излучения (МД):
- БДКГ-27: 50 мЗв/ч – 4000 Зв/ч.

1. Внешний осмотр (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

2. Опробование (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

Идентификационные данные (признаки):
- идентификационное наименование ПО:	SARKtech.exe
- номер версии (идентификационный номер) ПО:	2.0.17.1; 2.3.0.1

3. Определение метрологических характеристик:
3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения:
Блок детектирования γ-излучения БДКГ-27 зав № $bd_num1$
{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"}( 10 ) , Зв/ч	№ ист.	d, см	Показания прибора, {dot {H}} rsub {i} rsup {"*"}( 10 )			{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} (10)	δ_{пр , i} , / %	Δ_{пр "." i} , / %	Δ_{доп "."} , / %
фон	—	—	0	0	0	0	—	—	—
0,07	$1-30	$1-40	$1-60	$1-70	$1-80	$1-00	$1-10	$1-20	±20
0,7	$1-31	$1-41	$1-61	$1-71	$1-81	$1-01	$1-11	$1-21
7	$1-32	$1-42	$1-62	$1-72	$1-82	$1-02	$1-12	$1-22

3.1 Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности амбиентной дозы прибора с применением меры сопротивления:
Блок детектирования γ-излучения БДКГ-27 зав № $bd_num1$
{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"}( 10 ) , Зв/ч	Ri, Ом	Ui, В	Показания прибора, {dot {H}} rsub {i} rsup {"*"}( 10 )			{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} (10) , Зв/ч	δ_{пр , i} , / %	Δ_{i} , / %	Δ_{доп "."} , / %
70	108	$2-00	$2-10	$2-20	$2-30	$2-40	$2-50	$2-60	±20
700	107	$2-01	$2-11	$2-21	$2-31	$2-41	$2-51	$2-61
3000	107	$2-02	$2-12	$2-22	$2-32	$2-42	$2-52	$2-62

{δ} _ {пр .i} "=" {{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} \(10\) "-" {dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} over {{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} ⋅ 100"%" {Δ} rsub {пр .i} "="1,1 "⋅" sqrt {{δ} rsub {пр .i} rsup {2} "+" {θ} rsub {0} rsup {2}} {Δ} rsub {i} "="1,1 "⋅" sqrt {{δ} rsub {пр .i} rsup {2} "+" {θ} rsub {0U} rsup {2} "+" {θ} rsub {0R} rsup {2}}

Выводы:	Годен (не годен)

Квитанция-счёт: № 48_______;
Свидетельство (заключение о непригодности): №	;
Клеймо-наклейка: №	;

Дата	Поверитель