ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

дозиметра рентгеновского и гамма-излучения ДКС-$type

№ $allSerial
принадлежащего
Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = $temp °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = $vlag %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = $bground нЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН-854-2000
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- $facility_110;
- $facility_130;

2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы дозиметра рентгеновского и гамма-излучения ДКС- $type

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-$type зав № $bd_num1$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$1-30	$1-40	$1-50	$1-60	$1-70	$1-80	$1-00	$1-10	$1-20	±15
0,7 мкЗв/ч	$1-31	$1-41	$1-51	$1-61	$1-71	$1-81	$1-01	$1-11	$1-21
7 мкЗв/ч	$1-32	$1-42	$1-52	$1-62	$1-72	$1-82	$1-02	$1-12	$1-22
70 мкЗв/ч	$1-33	$1-43	$1-53	$1-63	$1-73	$1-83	$1-03	$1-13	$1-23
0,7 мЗв/ч	$1-34	$1-44	$1-54	$1-64	$1-74	$1-84	$1-04	$1-14	$1-24
7,0 мЗв/ч	$1-35	$1-45	$1-55	$1-65	$1-75	$1-85	$1-05	$1-15	$1-25
70 мЗв/ч	$1-36	$1-46	$1-56	$1-66	$1-76	$1-86	$1-06	$1-16	$1-26
0,7 Зв/ч	$1-37	$1-47	$1-57	$1-67	$1-77	$1-87	$1-07	$1-17	$1-27
7 Зв/ч	$1-38	$1-48	$1-58	$1-68	$1-78	$1-88	$1-08	$1-18	$1-28

Выводы:
Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата