ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327	Дата проверки: $date г.

з/н: $serial

Тип: БДКН-02

Диапазон измерения плотности потока нейтронного излучения:
БДКН-02: 0.1 – 104 с-1·см-2 ;

Относительная погрешность измерения:
БДКН-02: ± 20 %

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+$temp °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	$vlag %
- Радиационный фон	$bground нЗв/ч
Эталонные средства измерений:
- $facility_140;

Данные проверки

Блок детектирования нейтронного излучения с БДКН-02 № $bd_num1$
Плотность потока в поверяемой точке φ0i , с-1·см-2	Фон / R=2,0м	ИБН-8-3 / №027 / R=2,0м / B(R)=$1-br1 / φ0i=$1-fi1 / 1,0-10	ИБН-8-6 / №010 / R=2,0м / B(R)=$1-br2 / φ0i=$1-fi2 / 20-100	ИБН-8-6 / №010 / R=1,0м / B(R)=$1-br3 / φ0i=$1-fi3 / 2⋅102 - 103	ИБН-8-6 / №010 / R=0,5м / B(R)=$1-br4 / φ0i=$1-fi4 / 2⋅103 - 104
Показания прибора в поверяемой точке φ0i, с-1·см-2 ,±δст, %		$1-61 / $1-71 / $1-81	$1-62 / $1-72 / $1-82	$1-63 / $1-73 / $1-83	$1-64 / $1-74 / $1-84
Среднее значение показаний, φi, с-1·см-2	$1-00	$1-01	$1-02	$1-03	$1-04
Результат измерения плотности потока в поверяемой точке / φnpi, с-1·см-2		$1-n21	$1-n22	$1-n23	$1-n24
Основная относительная погрешность измерения, Δi%		$1-n31	$1-n32	$1-n33	$1-n34
Доверительная граница основной относительной погрешности Δi, %		$1-n41	$1-n42	$1-n43	$1-n44
Пределосновной относительной погрешности ,%		±20

Проверку произвел:	$calibratedBy
		(подпись)
Технический контроль:	$controlledBy
		(подпись)