ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

БДКГ-23/1 зав. № __$allSerial
принадлежащего
Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = $temp °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = $vlag %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = $bground мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН-854-2000
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%, св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %, св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
б)	Оборудование:
- пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”;
2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы измерителя с БДКГ–23/1

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 23/1 зав № $bd_num1
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	$1-30	$1-40	$1-50	$1-60	$1-70	$1-80	$1-00	$1-10	$1-20	±15
7 мкЗв/ч	$1-31	$1-41	$1-51	$1-61	$1-71	$1-81	$1-01	$1-11	$1-21
70 мкЗв/ч	$1-32	$1-42	$1-52	$1-62	$1-72	$1-82	$1-02	$1-12	$1-22
0.7 мЗв/ч	$1-33	$1-43	$1-53	$1-63	$1-73	$1-83	$1-03	$1-13	$1-23
7,0 мЗв/ч	$1-34	$1-44	$1-54	$1-64	$1-74	$1-84	$1-04	$1-14	$1-24
70 мЗв/ч	$1-35	$1-45	$1-55	$1-65	$1-75	$1-85	$1-05	$1-15	$1-25
0,7 Зв/ч	$1-36	$1-46	$1-56	$1-66	$1-76	$1-86	$1-06	$1-16	$1-26
7 Зв/ч	$1-37	$1-47	$1-57	$1-67	$1-77	$1-87	$1-07	$1-17	$1-27
40 Зв/ч	$1-38	$1-48	$1-58	$1-68	$1-78	$1-88	$1-08	$1-18	$1-28

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 23/1 зав № $bd_num2
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	$2-30	$2-40	$2-50	$2-60	$2-70	$2-80	$2-00	$2-10	$2-20	±15
7 мкЗв/ч	$2-31	$2-41	$2-51	$2-61	$2-71	$2-81	$2-01	$2-11	$2-21
70 мкЗв/ч	$2-32	$2-42	$2-52	$2-62	$2-72	$2-82	$2-02	$2-12	$2-22
0.7 мЗв/ч	$2-33	$2-43	$2-53	$2-63	$2-73	$2-83	$2-03	$2-13	$2-23
7,0 мЗв/ч	$2-34	$2-44	$2-54	$2-64	$2-74	$2-84	$2-04	$2-14	$2-24
70 мЗв/ч	$2-35	$2-45	$2-55	$2-65	$2-75	$2-85	$2-05	$2-15	$2-25
0,7 Зв/ч	$2-36	$2-46	$2-56	$2-66	$2-76	$2-86	$2-06	$2-16	$2-26
7 Зв/ч	$2-37	$2-47	$2-57	$2-67	$2-77	$2-87	$2-07	$2-17	$2-27
40 Зв/ч	$2-38	$2-48	$2-58	$2-68	$2-78	$2-88	$2-08	$2-18	$2-28

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 23/1 зав № $bd_num3
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	$3-30	$3-40	$3-50	$3-60	$3-70	$3-80	$3-00	$3-10	$3-20	±15
7 мкЗв/ч	$3-31	$3-41	$3-51	$3-61	$3-71	$3-81	$3-01	$3-11	$3-21
70 мкЗв/ч	$3-32	$3-42	$3-52	$3-62	$3-72	$3-82	$3-02	$3-12	$3-22
0.7 мЗв/ч	$3-33	$3-43	$3-53	$3-63	$3-73	$3-83	$3-03	$3-13	$3-23
7,0 мЗв/ч	$3-34	$3-44	$3-54	$3-64	$3-74	$3-84	$3-04	$3-14	$3-24
70 мЗв/ч	$3-35	$3-45	$3-55	$3-65	$3-75	$3-85	$3-05	$3-15	$3-25
0,7 Зв/ч	$3-36	$3-46	$3-56	$3-66	$3-76	$3-86	$3-06	$3-16	$3-26
7 Зв/ч	$3-37	$3-47	$3-57	$3-67	$3-77	$3-87	$3-07	$3-17	$3-27
40 Зв/ч	$3-38	$3-48	$3-58	$3-68	$3-78	$3-88	$3-08	$3-18	$3-28

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 23/1 зав № $bd_num4
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	$4-30	$4-40	$4-50	$4-60	$4-70	$4-80	$4-00	$4-10	$4-20	±15
7 мкЗв/ч	$4-31	$4-41	$4-51	$4-61	$4-71	$4-81	$4-01	$4-11	$4-21
70 мкЗв/ч	$4-32	$4-42	$4-52	$4-62	$4-72	$4-82	$4-02	$4-12	$4-22
0.7 мЗв/ч	$4-33	$4-43	$4-53	$4-63	$4-73	$4-83	$4-03	$4-13	$4-23
7,0 мЗв/ч	$4-34	$4-44	$4-54	$4-64	$4-74	$4-84	$4-04	$4-14	$4-24
70 мЗв/ч	$4-35	$4-45	$4-55	$4-65	$4-75	$4-85	$4-05	$4-15	$4-25
0,7 Зв/ч	$4-36	$4-46	$4-56	$4-66	$4-76	$4-86	$4-06	$4-16	$4-26
7 Зв/ч	$4-37	$4-47	$4-57	$4-67	$4-77	$4-87	$4-07	$4-17	$4-27
40 Зв/ч	$4-38	$4-48	$4-58	$4-68	$4-78	$4-88	$4-08	$4-18	$4-28

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 23/1 зав № $bd_num5
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	$5-30	$5-40	$5-50	$5-60	$5-70	$5-80	$5-00	$5-10	$5-20	±15
7 мкЗв/ч	$5-31	$5-41	$5-51	$5-61	$5-71	$5-81	$5-01	$5-11	$5-21
70 мкЗв/ч	$5-32	$5-42	$5-52	$5-62	$5-72	$5-82	$5-02	$5-12	$5-22
0.7 мЗв/ч	$5-33	$5-43	$5-53	$5-63	$5-73	$5-83	$5-03	$5-13	$5-23
7,0 мЗв/ч	$5-34	$5-44	$5-54	$5-64	$5-74	$5-84	$5-04	$5-14	$5-24
70 мЗв/ч	$5-35	$5-45	$5-55	$5-65	$5-75	$5-85	$5-05	$5-15	$5-25
0,7 Зв/ч	$5-36	$5-46	$5-56	$5-66	$5-76	$5-86	$5-06	$5-16	$5-26
7 Зв/ч	$5-37	$5-47	$5-57	$5-67	$5-77	$5-87	$5-07	$5-17	$5-27
40 Зв/ч	$5-38	$5-48	$5-58	$5-68	$5-78	$5-88	$5-08	$5-18	$5-28

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 23/1 зав № $bd_num6
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	$6-31	$6-41	$6-51	$6-61	$6-71	$6-81	$6-01	$6-11	$6-21	±15
7 мкЗв/ч	$6-32	$6-42	$6-52	$6-62	$6-72	$6-82	$6-02	$6-12	$6-22
70 мкЗв/ч	$6-33	$6-43	$6-53	$6-63	$6-73	$6-83	$6-03	$6-13	$6-23
0.7 мЗв/ч	$6-34	$6-44	$6-54	$6-64	$6-74	$6-84	$6-04	$6-14	$6-24
7,0 мЗв/ч	$6-35	$6-45	$6-55	$6-65	$6-75	$6-85	$6-05	$6-15	$6-25
70 мЗв/ч	$6-36	$6-46	$6-56	$6-66	$6-76	$6-86	$6-06	$6-16	$6-26
0,7 Зв/ч	$6-37	$6-47	$6-57	$6-67	$6-77	$6-87	$6-07	$6-17	$6-27
7 Зв/ч	$6-38	$6-48	$6-58	$6-68	$6-78	$6-88	$6-08	$6-18	$6-28
40 Зв/ч	$6-38	$6-48	$6-58	$6-68	$6-78	$6-88	$6-08	$6-18	$6-28

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 23/1 зав № $bd_num7
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	$7-30	$7-40	$7-50	$7-60	$7-70	$7-80	$7-00	$7-10	$7-20	±15
7 мкЗв/ч	$7-31	$7-41	$7-51	$7-61	$7-71	$7-81	$7-01	$7-11	$7-21
70 мкЗв/ч	$7-32	$7-42	$7-52	$7-62	$7-72	$7-82	$7-02	$7-12	$7-22
0.7 мЗв/ч	$7-33	$7-43	$7-53	$7-63	$7-73	$7-83	$7-03	$7-13	$7-23
7,0 мЗв/ч	$7-34	$7-44	$7-54	$7-64	$7-74	$7-84	$7-04	$7-14	$7-24
70 мЗв/ч	$7-35	$7-45	$7-55	$7-65	$7-75	$7-85	$7-05	$7-15	$7-25
0,7 Зв/ч	$7-36	$7-46	$7-56	$7-66	$7-76	$7-86	$7-06	$7-16	$7-26
7 Зв/ч	$7-37	$7-47	$7-57	$7-67	$7-77	$7-87	$7-07	$7-17	$7-27
40 Зв/ч	$7-38	$7-48	$7-58	$7-68	$7-78	$7-88	$7-08	$7-18	$7-28

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 23/1 зав № $bd_num8
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	$8-30	$8-40	$8-50	$8-60	$8-70	$8-80	$8-00	$8-10	$8-20	±15
7 мкЗв/ч	$8-31	$8-41	$8-51	$8-61	$8-71	$8-81	$8-01	$8-11	$8-21
70 мкЗв/ч	$8-32	$8-42	$8-52	$8-62	$8-72	$8-82	$8-02	$8-12	$8-22
0.7 мЗв/ч	$8-33	$8-43	$8-53	$8-63	$8-73	$8-83	$8-03	$8-13	$8-23
7,0 мЗв/ч	$8-34	$8-44	$8-54	$8-64	$8-74	$8-84	$8-04	$8-14	$8-24
70 мЗв/ч	$8-35	$8-45	$8-55	$8-65	$8-75	$8-85	$8-05	$8-15	$8-25
0,7 Зв/ч	$8-36	$8-46	$8-56	$8-66	$8-76	$8-86	$8-06	$8-16	$8-26
7 Зв/ч	$8-37	$8-47	$8-57	$8-67	$8-77	$8-87	$8-07	$8-17	$8-27
40 Зв/ч	$8-38	$8-48	$8-58	$8-68	$8-78	$8-88	$8-08	$8-18	$8-28

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 23/1 зав № $bd_num9
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	$9-30	$9-40	$9-50	$9-60	$9-70	$9-80	$9-00	$9-10	$9-20	±15
7 мкЗв/ч	$9-31	$9-41	$9-51	$9-61	$9-71	$9-81	$9-01	$9-11	$9-21
70 мкЗв/ч	$9-32	$9-42	$9-52	$9-62	$9-72	$9-82	$9-02	$9-12	$9-22
0.7 мЗв/ч	$9-33	$9-43	$9-53	$9-63	$9-73	$9-83	$9-03	$9-13	$9-23
7,0 мЗв/ч	$9-34	$9-44	$9-54	$9-64	$9-74	$9-84	$9-04	$9-14	$9-24
70 мЗв/ч	$9-35	$9-45	$9-55	$9-65	$9-75	$9-85	$9-05	$9-15	$9-25
0,7 Зв/ч	$9-36	$9-46	$9-56	$9-66	$9-76	$9-86	$9-06	$9-16	$9-26
7 Зв/ч	$9-37	$9-47	$9-57	$9-67	$9-77	$9-87	$9-07	$9-17	$9-27
40 Зв/ч	$9-38	$9-48	$9-58	$9-68	$9-78	$9-88	$9-08	$9-18	$9-28

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 23/1 зав № $bd_num10
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	$10-30	$10-40	$10-50	$10-60	$10-70	$10-80	$10-00	$10-10	$10-20	±15
7 мкЗв/ч	$10-31	$10-41	$10-51	$10-61	$10-71	$10-81	$10-01	$10-11	$10-21
70 мкЗв/ч	$10-32	$10-42	$10-52	$10-62	$10-72	$10-82	$10-02	$10-12	$10-22
0.7 мЗв/ч	$10-33	$10-43	$10-53	$10-63	$10-73	$10-83	$10-03	$10-13	$10-23
7,0 мЗв/ч	$10-34	$10-44	$10-54	$10-64	$10-74	$10-84	$10-04	$10-14	$10-24
70 мЗв/ч	$10-35	$10-45	$10-55	$10-65	$10-75	$10-85	$10-05	$10-15	$10-25
0,7 Зв/ч	$10-36	$10-46	$10-56	$10-66	$10-76	$10-86	$10-06	$10-16	$10-26
7 Зв/ч	$10-37	$10-47	$10-57	$10-67	$10-77	$10-87	$10-07	$10-17	$10-27
40 Зв/ч	$10-38	$10-48	$10-58	$10-68	$10-78	$10-88	$10-08	$10-18	$10-28

Выводы:

Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата