Калибровочный сертификат

Дата калибровки: 15.12.2017 г.
Тип Блок детектирования БДКГ-204:

з/н:№ 414.006

Диапазон измерения мощности поглощенной дозы гамма-излучения:
БДКГ-204: 0.05 мкЗв/ч – 10.0 Зв/ч;

Относительная погрешность измерения:
БДКГ-204: ± 20 %

Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха	+19°C
Атмосферное давление	97,8 kPa
Относительная влажность воздуха	71%

    Прибор калибруется на дозиметрической поверочной установке УДГ-130,
з/н № 015, погрешность ± 4 % (сертификат о поверке № 210-1099/15, выданное 23.10.2015. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия ) и дозиметрической поверочной установке УДГ-110, з/н № 013, погрешность ± 5 % (сертификат о поверке № 210-1098/15, выданное 23.10.2015. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия).

Калибровочные данные

БДКГ-204 ()

Мощность поглощенной дозы в поверяемой точке,	Показания прибора,
0,7 мкЗв/ч	0,69 мкЗв/ч
7,0 мкЗв/ч	7,01 мкЗв/ч
70 мкЗв/ч	69,6 мкЗв/ч
0,7 мЗв/ч	0,68 мЗв/ч
7,0 мЗв/ч	7,0 мЗв/ч
70 мЗв/ч	69,0 мЗв/ч
0,7 Зв/ч	0,7 Зв/ч
7,0 Зв/ч	7,3 Зв/ч

Калибровку произвел: В. Галушко _____________
        (подпись)

Технический контроль: Н. Курбатова _____________
        (подпись)