Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-01 зав. № 17207 .
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке		Основная относительная погрешность, %
	измеренное значение	среднее значение	при поверке	по ТУ, не более
0,7 мкЗв/ч	0,69			±15
7 мкЗв/ч	7
70 мкЗв/ч	70
0.7 мЗв/ч	0.7
7,0 мЗв/ч	7,0
70 мЗв/ч	70
0,7 Зв/ч	0,7
7,0 Зв/ч	7,0

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-03 зав. № 12647 .

Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	0,072		 20
0,7 мкЗв/ч	0.7
7,0 мкЗв/ч	7,0
70 мкЗв/ч	70
240 мкЗв/ч	240

Проверка основной относительной погрешности измерeния мощности дозы с блоком БДКГ-04 зав. № .

Мощность дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
	при поверке	по ТУ, не более
0,7 мкЗв/ч
7 мкЗв/ч
70 мкЗв/ч
0,7 мЗв/ч		 15
7,0 мЗв/ч
70 мЗв/ч
0,7 Зв/ч
7,0 Зв/ч

Проверка основной относительной погрешности измерния мощности дозы с блоком БДКГ-05 зав. № .
Мощность дозы в контрольной точке	Источ-ник N	R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке		Основная относительная погрешность, %
			измеренное значение	среднее значение	при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч
0,7 мкЗв/ч						 15
7 мкЗв/ч
70 мкЗв/ч

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-11 зав. № .

Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч			 15
0,7 мкЗв/ч
7,0 мкЗв/ч
70 мкЗв/ч

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-17 зав. № .
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке		Основная относительная погрешность, %
	измеренное значение	среднее значение	при поверке	по ТУ, не более
7,0 мЗв/ч
70 мЗв/ч
0,7 Зв/ч
7,0 Зв/ч				 15
30-70 Зв/ч

Проверка основной относительной погрешности измерeния мощности дозы с блоком БДКГ-24 зав. № .

Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке		Основная относительная погрешность, %
			при поверке	по ТУ, не более
0,7 мкЗв/ч
7 мкЗв/ч
70 мкЗв/ч
0,7 мЗв/ч				 15
7,0 мЗв/ч
70 мЗв/ч
0,7 Зв/ч

Проверка основной относительной погрешности измерeния мощности дозы с блоком БДКГ-30 зав. № .

Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,03 мкГр/ч
7 мкГр/ч
70 мкГр/ч
0,7 мГр/ч			 20
7,0 мГр/ч
70 мГр/ч
0,7 Гр/ч

Проверка основной относительной погрешности измерeния мощности дозы с блоком БДКГ- 32 зав. № 17639 .

Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	0.068		 20
0,7 мкЗв/ч	0,7
7 мкЗв/ч	7
70 мкЗв/ч	70
0,7 мЗв/ч	0.68
7 мЗв/ч	7.6
70 мЗв/ч	72
0,35 Зв/ч	0.34
0,5 Зв/ч	0.48

Проверка основной относительной погрешности измерения плотности потока нейтронного излучения с БДКН-01 № 12333

              1. Таблица

Плотность потока в поверяемой точке , с-1см-2	Фон / R=2,0м	ИБН-8-3 / №027 / R=2,0м / B(R)=0,600 / =5,9 / 1,0-10	ИБН-8-6 / №010 / R=2,0м / B(R)=0,600 / =57,0 / 20-100	ИБН-8-6 / №010 / R=1,0м / B(R)=0,863 / =235 / 2102 - 103	ИБН-8-6 / №010 / R=0,5м / B(R)=0,957 / =1019 / 2103 - 104
Показания прибора в поверяемой точке / , с-1см-2 / ст, %
Среднее значение показаний / , с-1см-2	2.12	12.1	95	276	1110
Результат измерения плотности потока в поверяемой точке / , с-1см-2		5.98	57	238	1062
Основная относительная погрешность измерения, %		1.49	0	1.36	4.25
Доверительная граница основной относительной погрешности Δi, %		5.74	5.5	5.69	7.2
Предел основной относительной погрешности Δ, %, не более		 20

3. Проверка основной относительной погрешности измерения плотности потока нейтронного излучения с БДКН-03 № 481

              1. Таблица

Плотность потока в поверяемой точке / , с-1см-2	Фон / R=2,0м	ИБН-8-3 / №027 / R=2,0м / B(R)=0,866 / =5,9 / 0,5-1,0	ИБН-8-6 / №010 / R=2,0м / B(R)=0,866 / =55,0 / 20-100	ИБН-8-6 / №010 / R=1,0м / B(R)=0,957 / =231,6 / 2102 - 103	ИБН-8-6 / №010 / R=0,5м / B(R)=0,991 / =1018,5 / 2103 - 104
Показания прибора в поверяемой точке / , с-1см-2 / ст, %
Среднее значение показаний / , с-1см-2	0.44	9.9	86	251	1030
Результат измерения плотности потока в поверяемой точке / , с-1см-2		5.68	51.6	216.6	985.7
Основная относительная погрешность измерения, %		6.9	11.7	10.2	6.5
Основная относительная погрешность по ТУ, %		 20

Вы
Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока с блоком БДПА-01 зав. № 16687 .
Плотность потока в контрольной точке 0i, / мин-1·см-2	Измеренное значение плотности потока в контрольной точке, i	Основная относительная погрешность, % / по ТУ, не более
78.3	76.6	20
743	746
6300	6400
62100	60250

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДПА-02 зав. № .
Плотность потока в контрольной точке 0i, / мин-1·см-2	Измеренное значение плотности потока в контрольной точке, i	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
74.4			20
630
5140
35600

Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока с блоком БДПБ-01 зав. № 17207 . .
Плотность потока в контрольной точке 0i, / мин-1·см-2	Измеренное значение плотности потока в контрольной точке, i	Основная относительная погрешность, % / по ТУ, / не более
102	107	20
236	245
6080	5760
53500	52040
154300	148500
383600	374900

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДПБ-02 зав. № .
Плотность потока в контрольной точке 0i, / мин-1·см-2	Измеренное значение плотности потока в контрольной точке, i	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
14.2			20
74.4
514
6290
56800

Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения
мощности дозы с УД БОИ-1:

Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
20,0 мкЗв/ч	20.1		 20
70,0 мкЗв/ч	71
0,7 мЗв/ч	0.7
7,0 мЗв/ч	7.2
70,0 мЗв/ч	70

Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения
мощности дозы с УД БОИ-2:

Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
20,0 мкЗв/ч	19.7		 20
70,0 мкЗв/ч	69
0,7 мЗв/ч	0.7
7,0 мЗв/ч	7
70,0 мЗв/ч

Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения
мощности дозы с УД БОИ-4:

Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	73
0,7 мЗв/ч	0.71
7,0 мЗв/ч	7.1
70,0 мЗв/ч	70

Проверка основной относительной погрешности измерeния мощности дозы с блоком БДКР-01 зав. № .
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч
0,7 мкЗв/ч			 20
7,0 мкЗв/ч
70 мкЗв/ч

Проверка основной относительной погрешности измерения плотности потока альфа-излучения БДПС-02 зав. № 12728

Плотность потока в контрольной / точке , мин-1см-2	Измеренное значение плотности потока в контрольной точке,	Основная относительная погрешность, %
		при поверке
58,3	58,3
743	737
6300	6470
60100	62600
186000	186600

3.