ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

блока детектирования БДМГ-АТ2343

Зав. № 04.030

УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ:

 температура	23 оС;
 относительная влажность	67 %;
 внешний фон гамма-излучения	97 нГр/ч.
___

СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Прибор калибруется на дозиметрической поверочной установке УДГ-110, з/н № 013, погрешность ± 5 % (свидетельство о поверке №210-1426/18, выданное 22.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. А.Д.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия) и дозиметрической поверочной установке УДГ-130, з/н № 015, погрешность ± 4 % (свидетельство о поверке №210-1427/18, выданное 23.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. А.Д.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия).

ПОВЕРКА

1	Внешний осмотр и опробование
 документация _____________________________________________________
 комплектность ____________________________________________________
 отсутствие механических повреждений _______________________________
 исправность соединительных кабелей _________________________________

2	Определение метрологических характеристик:
а)	проверка основной относительной погрешности измерения на образцовой поверочной дозиметрической установке

Таблица Г.1
№ п/п i	Мощность дозы в поверяемой точке Doi	Измеренное значение фона Dфi, нГр/ч	Измеренное значение мощности дозы Di	Относи-тельная погреш-ность измерения прi, %	Доверительная граница основной относи-тельной погреш-ности i, %	Предел допус-каемой основной относительной погрешности , %
1.	75 нГр/ч	110,8	72 нГр/ч			±15
2.	0,75 мкГр/ч	110,8	0,740 мкГр/ч
3.	7,5 мкГр/ч	-	7,4 мкГр/ч
4.	75 мкГр/ч	-	76,1 мкГр/ч
5.	0,5 мГр/ч	-	0,533 мГр/ч
6.	0,75 мГр/ч	-	0,756 мГр/ч
7.	7,5 мГр/ч	-	7,86 мГр/ч
8.	75 мГр/ч	-	78,4 мГр/ч
9.	200 мГр/ч	-	210,0 мГр/ч
10.	0,75 Гр/ч	-	0,746 Гр/ч
11.	7,5 Гр/ч	-	7,32 Гр/ч

б)	определение контрольных значений мощности дозы от комплекта из шести образцовых источников 137Cs типа ОСГИ-3-2 и генератора при поверке

Таблица Г.2
№ п/п i	Поверяемая в диапазоне точка Di, Гр/ч	Диа- пазон	Частота импульсов от генератора fi, Гц	Суммарная активность образцовых источников Ао, кБк	Контрольные значения мощности поглощенной дозы от образцовых источников и генератора
					Doi	Dofi
1.	От 610-5 до 910-5 / От 60мкГр/ч до 90мкГр/ч	I / Б	300±3	-	-	76,59 мкГр/ч
2.	От 410-4 до 610-4 / От 400 мкГр/ч до 600 мкГр/ч		1500±15	-	-	586,5 мкГр/ч
3.	От 1,810-2 до 3,010-2 / От 18 мГр/ч до 30 мГр/ч	II / М	1000±10	-	-	29,6 мГр/ч
4.	От 1,510-1 до 2,510-1 / От 150 мГр/ч до 250 мГр/ч		5000±50	-	-	244 мГр/ч
5.	От 410-1 до 910-1 / От 0,4 Гр/ч до 0,9 Гр/ч	III / МC	300±3	-	-	844,1 Гр/ч
6.	От 4 до 9 / От 4 Гр/ч до 9 Гр/ч		1750±18	-	-	8,55 Гр/ч
7.	От 0,610-5 до 2,510-5 / От 6 мкГр/ч до 25 мкГр/ч	I Б	-	511,2	10,6 мкГр/ч	-
8.	От 0,610-5 до 2,510-5 / От 6 мкГр/ч до 25мкГр/ч	II М	-	511,2	12,8 мкГр/ч	-
Примечание - Диапазон “Б” соответствует режиму измерения МПД с включенными детекторами большого объема, диапазон “М” – режиму измерения МПД с включенными детекторами малого объема, диапазон “ МС ” – режиму измерения МПД со стробированием с включенными детекторами малого объема.

Свидетельство	№___________ от ____________________
(извещение о непригодности)
Поверку провел _________________ (____________________)
“____” ____________ 20 г.