ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № $srk_num$
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась ___________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура 20 С;	влажность 75 %;
атмосферное давление 99 кПа;
внешний фон гамма-излучения 0,08 мкЗв/ч;
##### 1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
эталонная поверочная дозиметрическая установка с источником гамма-излучения 137Cs;
тип УДГ-АТ110 зав.№013; свидетельство о поверке №210-1426/18 от 22.10.2018 г., погрешность  5%; тип УДГ-АТ130 зав.№015; свидетельство о поверке №210-1427/18 от 23.10.2018 г., погрешность  4 % .
эталонный источник гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью $activity$ кБк зав. $source$.
б)	Оборудование:
пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”.

##### 2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике ____________
- контроль работоспособности ___________________________________________________
б)	Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы измерителя с БДКГ–02
Блок детектирования зав № $bd_num$
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	$tab_11$	$tab_21$	$tab_31$	$tab_41$	$tab_51$	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		$tab_22$	$tab_32$	$tab_42$	$tab_52$
3	7,00E+04	9ХК	167,3		$tab_23$	$tab_33$	$tab_43$	$tab_53$
4	7,00E+05	9ХК	53,7		$tab_24$		$tab_44$	$tab_54$
5	7,00E+06	043	364,1		$tab_25$		$tab_45$	$tab_55$
6	7,00E+07	043	116,7		$tab_26$		$tab_46$	$tab_56$
7	7,00E+08	163	240,9		$tab_27$		$tab_47$	$tab_57$
8	7,00E+09	163	77,5		$tab_28$		$tab_48$	$tab_58$

в)	Определение градуировочного значения от эталонного источника
Заводской номер БД	Градуировочное значение Нг, нЗв/ч	Активность эталонного источника А0, кБк
$bd_num$	$grad$	$activity$

##### 3. Выводы
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
# Клеймо-наклейка __________________________________________________________________
##### Свидетельство _____________________________________________________________
(извещение о непригодности)

Поверку провел ____________	(________________)
“___”_____________20___г.