Протокол № 48-_______

поверки	Дозиметра рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121

№
принадлежащего

ИЗГОТОВИТЕЛЬ	УП «АТОМТЕХ»

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = °С, атмосферном давлении Р = кПа, относительной влажности воздуха р = %, внешнем фоне γ-излучения {dot {H}} rsup {"*"} (10) = мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП.МН 684-2014:
– на дозиметрической установке γ-излучения УДГ-АТ130 №015 рег. №44761-10 (свидетельство о поверке №С-В/26-11-2024/407130134 от 26.11.2024 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») в составе с источниками из радионуклида 137Cs типа ИГИ-Ц-9-1 зав. №163, ИГИ-Ц-5-2 зав. №043, ИГИ-Ц-3-20 зав. №08Т, ИГИ-Ц-3-13 зав. №7АТ; ИГИ-Ц-3-5 зав. №07Т, источником из радионуклида 60Co типа ГИК-2-12 зав. №6К8, с относительной погрешностью θ0 = ±2,9% при доверительной вероятности Р = 0,95;
– на дозиметрической установке γ-излучения УДГ-АТ110 №013 рег. №40425-09 (свидетельство о поверке №С-В/26-11-2024/409219101 от 26.11.2024 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева) в составе с источником из радионуклида 241Am типа ИГИА-3м. зав. №430, источниками из радионуклида 137Cs типа ИГИ-Ц-3-12 зав. №39Т, ИГИ-Ц-3-1 зав. №2АА, ИГИ-Ц-3-4 зав. №28С, источником из радионуклида 60Co типа К/ГИК-1-2 зав. №К/555, источником из радионуклида 109Cd типа XCd9.06 зав. №2464.24, с относительной погрешностью θ0 = ±2,9% при доверительной вероятности Р = 0,95;

Диапазон измерений прибора и допускаемая относительная погрешность при Р = 0,95:
– по мощности амбиентного эквивалента дозы:	от 5·10-2 до 1·107 мкЗв/ч	15 %;

1. Внешний осмотр (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

2. Опробование (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

Идентификационные данные (признаки):
– Идентификационное наименование ПО:	АТ1121-АТ1123
– Номер версии (идентификационный номер) ПО:	1.5.3.1

3. Определение метрологических характеристик:
3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения:
ДКС-АТ1121 зав. №
{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"}( 10 )	№ ист.	d, см	Показания прибора, {dot {H}} rsub {i} rsup {"*"}( 10 )					{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} (10)	δ_{пр , i} , / %	Δ_{пр "." i} , / %	Δ_{доп "."} , / %
фон (мкЗв/ч)	—	—	0,10	0,09		0,12	0,10		0,09	0,10	—	—	—
0,07 мкЗв/ч	2AA	290,2	0,071	0,071		0,072	0,070		0,069	0,071	1,43	3,56	±15
0,7 мкЗв/ч	28C	263,1	0,70		0,71			0,69		0,70	0	3,19
7,0 мкЗв/ч±	28С	84,4	7,1		7,2			7,1		7,1	1,43	3,56
70 мкЗв/ч	39Т	215,7	72		71			70		71	1,43	3,56
0,70 мЗв/ч	08Т	185,7	0,69		0,70			0,71		0,7	0	3,19
7,0 мЗв/ч	043	342,5	6,9		7,2			7,1		7,1	1,43	3,56
70,0 мЗв/ч	043	109,9	71,1		68,5			70,4		70,0	0	3,19
0,7 Зв/ч	163	218,4	0,69		0,73			0,72		0,71	1,43	3,56
7,0 Зв/ч	163	703,0	6,57		6,42			6,81		6,60	5,71	7,05
В точках 0,07 и 0,7 мкЗв/ч показания прибора приведены с вычитанием фона

{δ} _ {пр .i} "=" {{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} \(10\) "-" {dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} over {{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} ⋅ 100"%"	{Δ} rsub {пр .i} "="1,1 ⋅ sqrt {{δ} rsub {пр .i} rsup {2} "+" {θ} rsub {0} rsup {2}}

Выводы:	Годен (не годен)

Квитанция-счёт: № 48_______;
Свидетельство (заключение о непригодности): №	;
Клеймо-наклейка: №	;

Дата _______________	Поверитель __________