ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № $serial
Измерипринадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = $temp °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = $vlag %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = $bground нЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП.854-2020
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- $facility_110;
- $facility_130;
б)	Оборудование:
- пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”;
2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности амбиентного эквивалента дозы измерителя с БДКГ–22

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-22 зав № $bd_num1$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	$1-30.	$1-40.	$1-50.	$1-60.	$1-70.	$1-80.	$1-00.	$1-10.	$1-20.	±20
7 мкЗв/ч	$1-31.	$1-41.	$1-51.	$1-61.	$1-71.	$1-81.	$1-01.	$1-11.	$1-21.
70 мкЗв/ч	$1-32.	$1-42.	$1-52.	$1-62.	$1-72.	$1-82.	$1-02.	$1-12.	$1-22.
0,7 мЗв/ч	$1-33.	$1-43.	$1-53.	$1-63.	$1-73.	$1-83.	$1-03.	$1-13.	$1-23.
7,0 мЗв/ч	$1-34.	$1-44.	$1-54.	$1-64.	$1-74.	$1-84.	$1-04.	$1-14.	$1-24.
70 мЗв/ч	$1-35.	$1-45.	$1-55.	$1-65.	$1-75.	$1-85.	$1-05.	$1-15.	$1-25.
0,7 Зв/ч	$1-36.	$1-46.	$1-56.	$1-66.	$1-76.	$1-86.	$1-06.	$1-16.	$1-26.
7 Зв/ч	$1-37.	$1-47.	$1-57.	$1-67.	$1-77.	$1-87.	$1-07.	$1-17.	$1-27.

Выводы:

Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата