ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327	Дата проверки: $date г.

Тип: БДКГ-23

з/н: $serial

Диапазон измерения мощности кермы в воздухе:	БДКГ-23: 0.1 мкГр/ч – 100 Гр/ч;

Относительная погрешность измерения:	± 20 %

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+$temp °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	$vlag %
- Радиационный фон	$bground нГр/ч
Эталонные средства измерений:
     - $facility_110;
     - $facility_130.

Данные проверки
Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 23 зав № $bd_num1$
Мощность кермы в воздухе в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности кермы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нГр/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкГр/ч	$1-30.	$1-40.	$1-50.	$1-60.	$1-70.	$1-80.	$1-00.	$1-10.	$1-20.	±20
7 мкГр/ч	$1-31.	$1-41.	$1-51.	$1-61.	$1-71.	$1-81.	$1-01.	$1-11.	$1-21.
70 мкГр/ч	$1-32.	$1-42.	$1-52.	$1-62.	$1-72.	$1-82.	$1-02.	$1-12.	$1-22.
0,7 мГр/ч	$1-33.	$1-43.	$1-53.	$1-63.	$1-73.	$1-83.	$1-03.	$1-13.	$1-23.
7,0 мГр/ч	$1-34.	$1-44.	$1-54.	$1-64.	$1-74.	$1-84.	$1-04.	$1-14.	$1-24.
70 мГр/ч	$1-35.	$1-45.	$1-55.	$1-65.	$1-75.	$1-85.	$1-05.	$1-15.	$1-25.
0,7 Гр/ч	$1-36.	$1-46.	$1-56.	$1-66.	$1-76.	$1-86.	$1-06.	$1-16.	$1-26.
7 Гр/ч	$1-37.	$1-47.	$1-57.	$1-67.	$1-77.	$1-87.	$1-07.	$1-17.	$1-27.
40 Гр/ч	$1-38.	$1-48.	$1-58.	$1-68.	$1-78.	$1-88.	$1-08.	$1-18.	$1-28.

Проверку произвел:	$calibratedBy
		(подпись)
Технический контроль:	$controlledBy
		(подпись)