ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ
Индивидуальный дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ3509C	Дата проверки: $date г.

з/н: $allSerial

Диапазон измерения мощности индивидуальной эквивалентной дозы (МД):
0.1 мкЗв/ч – 5.0 Зв/ч;

Основная погрешность измерения:
±30% в диапазоне от 0.1 до 0.99 мкЗв/ч;
±15% в диапазоне от 1.0 мкЗв/ч до 5.0 Зв/ч

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+$temp °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	$vlag %
- Радиационный фон	$bground нЗв/ч

$facility_13+11rus
Данные проверки:
Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num1$
Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi	Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Относительное средне квадрати-ческое отклонение, Si, %	Довери-тельная граница погрешнос-ти измере-ния Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	---	$1-d0		$1-av-bg	---	---	---	---
0.80 мкЗв/ч / Hp(10)	$1-n0	$1-d0		$1-av0	$1-o0	$1-q0	$1-do0	±30
4.0 мЗв/ч / Hp(10)	$1-n1	$1-d1		$1-av1	$1-o1	$1-q1	$1-do1	±15
800.0 мЗв/ч Hp(10)	$1-n2	$1-d2		$1-av2	$1-o2	$1-q2	$1-do2	±15
4.0 Зв/ч Hp(10)	$1-n3	$1-d3		$1-av3	$1-o3	$1-q3	$1-do3	±19
20.0 мкЗв/ч Hp(0.07)	$1-n4	$1-d4		$1-av4	$1-o4	$1-q4	$1-do4	±15

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num1$
Действи-тельное значение / ЭД, / Hp0	Номер источника	d, см / t, сек	Показания прибора			Относитель-ная погреш-ность измерения / θпрi, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
			Hpi	Hpi изм.	Hpi изм.- Hp0
4.0 мкЗв Hp(10)	$1-dn_3	$1-dd_3 / 360c	$1-d_dev_3	$1-dose_3	$1-d_res_3	$1-o_pog_3	$1-d_gran_3	±30
4.0 мЗв Hp(10)	$1-dn	$1-dd / 180c	$1-d_dev	$1-dose	$1-d_res	$1-o_pog	$1-d_gran	±15
4.0 мкЗв / Hp(0.07)	$1-dn_2	$1-dd_2 / 360c	$1-d_dev_2	$1-dose_2	$1-d_res_2	$1-o_pog_2	$1-d_gran_2	±15

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num2$
Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Относительное средне квадрати-ческое отклонение, Si, %	Довери-тельная граница погрешнос-ти измере-ния Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	---	$2-d0		$2-av-bg	---	---	---	---
0.80 мкЗв/ч	$2-n0	$2-d0		$2-av0	$2-o0	$2-q0	$2-do0	±30
4.0 мЗв/ч	$2-n1	$2-d1		$2-av1	$2-o1	$2-q1	$2-do1	±15
800.0 мЗв/ч	$2-n2	$2-d2		$2-av2	$2-o2	$2-q2	$2-do2	±15
4.0 Зв/ч Hp(10)	$2-n3	$2-d3		$2-av3	$2-o3	$2-q3	$2-do3	±19
20.0 мкЗв/ч Hp(0.07)	$2-n4	$2-d4		$2-av4	$2-o4	$2-q4	$2-do4	±15

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num2$
Действи-тельное значение / ЭД, / Hp0(10)	Номер источника	d, см / t, сек	Показания прибора			Относитель-ная погреш-ность измерения / θпрi, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв Hp(10)	$2-dn_3	$2-dd_3 / 360c	$2-d_dev_3	$2-dose_3	$2-d_res_3	$2-o_pog_3	$2-d_gran_3	±30
4.0 мЗв Hp(10)	$2-dn	$2-dd / 180c	$2-d_dev	$2-dose	$2-d_res	$2-o_pog	$2-d_gran	±15
4.0 мкЗв / Hp(0.07)	$2-dn_2	$2-dd_2 / 360c	$2-d_dev_2	$2-dose_2	$2-d_res_2	$2-o_pog_2	$2-d_gran_2	±15

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num3$
Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Относительное средне квадрати-ческое отклонение, Si, %	Довери-тельная граница погрешнос-ти измере-ния Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	---	$3-d0		$3-av-bg	---	---	---	---
0.80 мкЗв/ч	$3-n0	$3-d0		$3-av0	$3-o0	$3-q0	$3-do0	±30
4.0 мЗв/ч	$3-n1	$3-d1		$3-av1	$3-o1	$3-q1	$3-do1	±15
800.0 мЗв/ч	$3-n2	$3-d2		$3-av2	$3-o2	$3-q2	$3-do2	±15
4.0 Зв/ч Hp(10)	$3-n3	$3-d3		$3-av3	$3-o3	$3-q3	$3-do3	±19
20.0 мкЗв/ч Hp(0.07)	$3-n4	$3-d4		$3-av4	$3-o4	$3-q4	$3-do4	±15

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num3$
Действи-тельное значение / ЭД, / Hp0(10)	Номер источника	d, см / t, сек	Показания прибора			Относитель-ная погреш-ность измерения / θпрi, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв Hp(10)	$3-dn_3	$3-dd_3 / 360c	$3-d_dev_3	$3-dose_3	$3-d_res_3	$3-o_pog_3	$3-d_gran_3	±30
4.0 мЗв Hp(10)	$3-dn	$3-dd / 180c	$3-d_dev	$3-dose	$3-d_res	$3-o_pog	$3-d_gran	±15
4.0 мкЗв / Hp(0.07)	$3-dn_2	$3-dd_2 / 360c	$3-d_dev_2	$3-dose_2	$3-d_res_2	$3-o_pog_2	$3-d_gran_2	±15

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num4$
Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Относительное средне квадрати-ческое отклонение, Si, %	Довери-тельная граница погрешнос-ти измере-ния Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	---	$4-d0		$4-av-bg	---	---	---	---
0.80 мкЗв/ч	$4-n0	$4-d0		$4-av0	$4-o0	$4-q0	$4-do0	±30
4.0 мЗв/ч	$4-n1	$4-d1		$4-av1	$4-o1	$4-q1	$4-do1	±15
800.0 мЗв/ч	$4-n2	$4-d2		$4-av2	$4-o2	$4-q2	$4-do2	±15
4.0 Зв/ч Hp(10)	$4-n3	$4-d3		$4-av3	$4-o3	$4-q3	$4-do3	±19
20.0 мкЗв/ч Hp(0.07)	$4-n4	$4-d4		$4-av4	$4-o4	$4-q4	$4-do4	±15

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num4$
Действи-тельное значение / ЭД, / Hp0(10)	Номер источника	d, см / t, сек	Показания прибора			Относитель-ная погреш-ность измерения / θпрi, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв Hp(10)	$4-dn_3	$4-dd_3 / 360c	$4-d_dev_3	$4-dose_3	$4-d_res_3	$4-o_pog_3	$4-d_gran_3	±30
4.0 мЗв Hp(10)	$4-dn	$4-dd / 180c	$4-d_dev	$4-dose	$4-d_res	$4-o_pog	$4-d_gran	±15
4.0 мкЗв / Hp(0.07)	$4-dn_2	$4-dd_2 / 360c	$4-d_dev_2	$4-dose_2	$4-d_res_2	$4-o_pog_2	$4-d_gran_2	±15

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num5$
Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Относительное средне квадрати-ческое отклонение, Si, %	Довери-тельная граница погрешнос-ти измере-ния Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	---	$5-d0		$5-av-bg	---	---	---	---
0.80 мкЗв/ч	$5-n0	$5-d0		$5-av0	$5-o0	$5-q0	$5-do0	±30
4.0 мЗв/ч	$5-n1	$5-d1		$5-av1	$5-o1	$5-q1	$5-do1	±15
800.0 мЗв/ч	$5-n2	$5-d2		$5-av2	$5-o2	$5-q2	$5-do2	±15
4.0 Зв/ч Hp(10)	$5-n3	$5-d3		$5-av3	$5-o3	$5-q3	$5-do3	±19
20.0 мкЗв/ч Hp(0.07)	$5-n4	$5-d4		$5-av4	$5-o4	$5-q4	$5-do4	±15

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num5$
Действи-тельное значение / ЭД, / Hp0(10)	Номер источника	d, см / t, сек	Показания прибора			Относитель-ная погреш-ность измерения / θпрi, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв Hp(10)	$5-dn_3	$5-dd_3 / 360c	$5-d_dev_3	$5-dose_3	$5-d_res_3	$5-o_pog_3	$5-d_gran_3	±30
4.0 мЗв Hp(10)	$5-dn	$5-dd / 180c	$5-d_dev	$5-dose	$5-d_res	$5-o_pog	$5-d_gran	±15
4.0 мкЗв / Hp(0.07)	$5-dn_2	$5-dd_2 / 360c	$5-d_dev_2	$5-dose_2	$5-d_res_2	$5-o_pog_2	$5-d_gran_2	±15

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num6$
Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Относительное средне квадрати-ческое отклонение, Si, %	Довери-тельная граница погрешнос-ти измере-ния Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	---	$6-d0		$6-av-bg	---	---	---	---
0.80 мкЗв/ч	$6-n0	$6-d0		$6-av0	$6-o0	$6-q0	$6-do0	±30
4.0 мЗв/ч	$6-n1	$6-d1		$6-av1	$6-o1	$6-q1	$6-do1	±15
800.0 мЗв/ч	$6-n2	$6-d2		$6-av2	$6-o2	$6-q2	$6-do2	±15
4.0 Зв/ч Hp(10)	$6-n3	$6-d3		$6-av3	$6-o3	$6-q3	$6-do3	±19
20.0 мкЗв/ч Hp(0.07)	$6-n4	$6-d4		$6-av4	$6-o4	$6-q4	$6-do4	±15

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num6$
Действи-тельное значение / ЭД, / Hp0(10)	Номер источника	d, см / t, сек	Показания прибора			Относитель-ная погреш-ность измерения / θпрi, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв Hp(10)	$6-dn_3	$6-dd_3 / 360c	$6-d_dev_3	$6-dose_3	$6-d_res_3	$6-o_pog_3	$6-d_gran_3	±30
4.0 мЗв Hp(10)	$6-dn	$6-dd / 180c	$6-d_dev	$6-dose	$6-d_res	$6-o_pog	$6-d_gran	±15
4.0 мкЗв / Hp(0.07)	$6-dn_2	$6-dd_2 / 360c	$6-d_dev_2	$6-dose_2	$6-d_res_2	$6-o_pog_2	$6-d_gran_2	±15

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num7$
Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Относительное средне квадрати-ческое отклонение, Si, %	Довери-тельная граница погрешнос-ти измере-ния Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	---	$7-d0		$7-av-bg	---	---	---	---
0.80 мкЗв/ч	$7-n0	$7-d0		$7-av0	$7-o0	$7-q0	$7-do0	±30
4.0 мЗв/ч	$7-n1	$7-d1		$7-av1	$7-o1	$7-q1	$7-do1	±15
800.0 мЗв/ч	$7-n2	$7-d2		$7-av2	$7-o2	$7-q2	$7-do2	±15
4.0 Зв/ч Hp(10)	$7-n3	$7-d3		$7-av3	$7-o3	$7-q3	$7-do3	±19
20.0 мкЗв/ч Hp(0.07)	$7-n4	$7-d4		$7-av4	$7-o4	$7-q4	$7-do4	±15

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num7$
Действи-тельное значение / ЭД, / Hp0(10)	Номер источника	d, см / t, сек	Показания прибора			Относитель-ная погреш-ность измерения / θпрi, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв Hp(10)	$7-dn_3	$7-dd_3 / 360c	$7-d_dev_3	$7-dose_3	$7-d_res_3	$7-o_pog_3	$7-d_gran_3	±30
4.0 мЗв Hp(10)	$7-dn	$7-dd / 180c	$7-d_dev	$7-dose	$7-d_res	$7-o_pog	$7-d_gran	±15
4.0 мкЗв / Hp(0.07)	$7-dn_2	$7-dd_2 / 360c	$7-d_dev_2	$7-dose_2	$7-d_res_2	$7-o_pog_2	$7-d_gran_2	±15

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num8$
Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Относительное средне квадрати-ческое отклонение, Si, %	Довери-тельная граница погрешнос-ти измере-ния Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	---	$8-d0		$8-av-bg	---	---	---	---
0.80 мкЗв/ч	$8-n0	$8-d0		$8-av0	$8-o0	$8-q0	$8-do0	±30
4.0 мЗв/ч	$8-n1	$8-d1		$8-av1	$8-o1	$8-q1	$8-do1	±15
800.0 мЗв/ч	$8-n2	$8-d2		$8-av2	$8-o2	$8-q2	$8-do2	±15
4.0 Зв/ч Hp(10)	$8-n3	$8-d3		$8-av3	$8-o3	$8-q3	$8-do3	±19
20.0 мкЗв/ч Hp(0.07)	$8-n4	$8-d4		$8-av4	$8-o4	$8-q4	$8-do4	±15

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num8$
Действи-тельное значение / ЭД, / Hp0(10)	Номер источника	d, см / t, сек	Показания прибора			Относитель-ная погреш-ность измерения / θпрi, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв Hp(10)	$8-dn_3	$8-dd_3 / 360c	$8-d_dev_3	$8-dose_3	$8-d_res_3	$8-o_pog_3	$8-d_gran_3	±30
4.0 мЗв Hp(10)	$8-dn	$8-dd / 180c	$8-d_dev	$8-dose	$8-d_res	$8-o_pog	$8-d_gran	±15
4.0 мкЗв / Hp(0.07)	$8-dn_2	$8-dd_2 / 360c	$8-d_dev_2	$8-dose_2	$8-d_res_2	$8-o_pog_2	$8-d_gran_2	±15

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num9$
Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Относительное средне квадрати-ческое отклонение, Si, %	Довери-тельная граница погрешнос-ти измере-ния Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	---	$9-d0		$9-av-bg	---	---	---	---
0.80 мкЗв/ч	$9-n0	$9-d0		$9-av0	$9-o0	$9-q0	$9-do0	±30
4.0 мЗв/ч	$9-n1	$9-d1		$9-av1	$9-o1	$9-q1	$9-do1	±15
800.0 мЗв/ч	$9-n2	$9-d2		$9-av2	$9-o2	$9-q2	$9-do2	±15
4.0 Зв/ч Hp(10)	$9-n3	$9-d3		$9-av3	$9-o3	$9-q3	$9-do3	±19
20.0 мкЗв/ч Hp(0.07)	$9-n4	$9-d4		$9-av4	$9-o4	$9-q4	$9-do4	±15

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num9$
Действи-тельное значение / ЭД, / Hp0(10)	Номер источника	d, см / t, сек	Показания прибора			Относитель-ная погреш-ность измерения / θпрi, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв Hp(10)	$9-dn_3	$9-dd_3 / 360c	$9-d_dev_3	$9-dose_3	$9-d_res_3	$9-o_pog_3	$9-d_gran_3	±30
4.0 мЗв Hp(10)	$9-dn	$9-dd / 180c	$9-d_dev	$9-dose	$9-d_res	$9-o_pog	$9-d_gran	±15
4.0 мкЗв / Hp(0.07)	$9-dn_2	$9-dd_2 / 360c	$9-d_dev_2	$9-dose_2	$9-d_res_2	$9-o_pog_2	$9-d_gran_2	±15

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num10$
Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Относительное средне квадрати-ческое отклонение, Si, %	Довери-тельная граница погрешнос-ти измере-ния Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	---	$10-d0		$10-av-bg	---	---	---	---
0.80 мкЗв/ч	$10-n0	$10-d0		$10-av0	$10-o0	$10-q0	$10-do0	±30
4.0 мЗв/ч	$10-n1	$10-d1		$10-av1	$10-o1	$10-q1	$10-do1	±15
800.0 мЗв/ч	$10-n2	$10-d2		$10-av2	$10-o2	$10-q2	$10-do2	±15
4.0 Зв/ч Hp(10)	$10-n3	$10-d3		$10-av3	$10-o3	$10-q3	$10-do3	±19
20.0 мкЗв/ч Hp(0.07)	$10-n4	$10-d4		$10-av4	$10-o4	$10-q4	$10-do4	±15

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num10$
Действи-тельное значение / ЭД, / Hp0(10)	Номер источника	d, см / t, сек	Показания прибора			Относитель-ная погреш-ность измерения / θпрi, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв Hp(10)	$10-dn_3	$10-dd_3 / 360c	$10-d_dev_3	$10-dose_3	$10-d_res_3	$10-o_pog_3	$10-d_gran_3	±30
4.0 мЗв Hp(10)	$10-dn	$10-dd / 180c	$10-d_dev	$10-dose	$10-d_res	$10-o_pog	$10-d_gran	±15
4.0 мкЗв / Hp(0.07)	$10-dn_2	$10-dd_2 / 360c	$10-d_dev_2	$10-dose_2	$10-d_res_2	$10-o_pog_2	$10-d_gran_2	±15

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num11$
Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Относительное средне квадрати-ческое отклонение, Si, %	Довери-тельная граница погрешнос-ти измере-ния Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	---	$11-d0		$11-av-bg	---	---	---	---
0.80 мкЗв/ч	$11-n0	$11-d0		$11-av0	$11-o0	$11-q0	$11-do0	±30
4.0 мЗв/ч	$11-n1	$11-d1		$11-av1	$11-o1	$11-q1	$11-do1	±15
800.0 мЗв/ч	$11-n2	$11-d2		$11-av2	$11-o2	$11-q2	$11-do2	±15
4.0 Зв/ч Hp(10)	$11-n3	$11-d3		$11-av3	$11-o3	$11-q3	$11-do3	±19
20.0 мкЗв/ч Hp(0.07)	$11-n4	$11-d4		$11-av4	$11-o4	$11-q4	$11-do4	±15

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num11$
Действи-тельное значение / ЭД, / Hp0(10)	Номер источника	d, см / t, сек	Показания прибора			Относитель-ная погреш-ность измерения / θпрi, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв Hp(10)	$11-dn_3	$11-dd_3 / 360c	$11-d_dev_3	$11-dose_3	$11-d_res_3	$11-o_pog_3	$11-d_gran_3	±30
4.0 мЗв Hp(10)	$11-dn	$11-dd / 180c	$11-d_dev	$11-dose	$11-d_res	$11-o_pog	$11-d_gran	±15
4.0 мкЗв / Hp(0.07)	$11-dn_2	$11-dd_2 / 360c	$11-d_dev_2	$11-dose_2	$11-d_res_2	$11-o_pog_2	$11-d_gran_2	±15

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num12$
Мощность индивидуаль-ного эквива-лента дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние / до источ-ника, / R, см	Показания прибора	Среднее значение, / Hpi(10)	Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Относительное средне квадрати-ческое отклонение, Si, %	Довери-тельная граница погрешнос-ти измере-ния Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
Фон	---	$12-d0		$12-av-bg	---	---	---	---
0.80 мкЗв/ч	$12-n0	$12-d0		$12-av0	$12-o0	$12-q0	$12-do0	±30
4.0 мЗв/ч	$12-n1	$12-d1		$12-av1	$12-o1	$12-q1	$12-do1	±15
800.0 мЗв/ч	$12-n2	$12-d2		$12-av2	$12-o2	$12-q2	$12-do2	±15
4.0 Зв/ч Hp(10)	$12-n3	$12-d3		$12-av3	$12-o3	$12-q3	$12-do3	±19
20.0 мкЗв/ч Hp(0.07)	$12-n4	$12-d4		$12-av4	$12-o4	$12-q4	$12-do4	±15

Определение основной относительной погрешности измерения дозы гамма излучения ДКС-АТ3509C зав. № $bd_num12$
Действи-тельное значение / ЭД, / Hp0(10)	Номер источника	d, см / t, сек	Показания прибора			Относитель-ная погреш-ность измерения / θпрi, %	Доверитель-ная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, %
			Hpi(10)	Hpi(10)изм.	Hpi(10)изм.-Hp0(10)
4.0 мкЗв Hp(10)	$12-dn_3	$12-dd_3 / 360c	$12-d_dev_3	$12-dose_3	$12-d_res_3	$12-o_pog_3	$12-d_gran_3	±30
4.0 мЗв Hp(10)	$12-dn	$12-dd / 180c	$12-d_dev	$12-dose	$12-d_res	$12-o_pog	$12-d_gran	±15
4.0 мкЗв / Hp(0.07)	$12-dn_2	$12-dd_2 / 360c	$12-d_dev_2	$12-dose_2	$12-d_res_2	$12-o_pog_2	$12-d_gran_2	±15

Проверку произвел:	$calibratedBy
		(подпись)
Технический контроль:	$controlledBy
		(подпись)