ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327	Дата проверки: $date г.

Тип: БДКН-04

з/н: $serial

Диапазон измерения мощности дозы нейтронного излучения:
БДКН-04: 0.1 мкЗв/ч – 10.0 мЗв/ч;

Относительная погрешность измерения:
БДКН-04: ± 20 %

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+$temp °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	$vlag %
- Радиационный фон	$bground нЗв/ч
Эталонные средства измерений:
- $facility_140;

Данные проверки

Блок детектирования нейтронного излучения с БДКН-04 № $bd_num1$
Мощность дозы в поверяемой точке / H*oi(10)	Фон / R=2,0м	ИБН-8-3 / №027 / R=2,0м / B(R)=0,866 / H*oi(10)=8,3 / 1-10	ИБН-8-6 / №010 / R=2,0м / B(R)=0,866 / H*oi(10)=80 / 20-100	ИБН-8-6 / №010 / R=1,0м / B(R)=0,957 / H*oi(10)=331 / 2·102-103	ИБН-8-6 / №010 / R=0,5м / B(R)=0,991 / H*oi(10)=1434 / 2·103-104
Показания прибора в поверяемой точке / H*i(10) мкЗв/ч, ±δст, %		$1-61 / $1-71 / $1-81	$1-62 / $1-72 / $1-82	$1-63 / $1-73 / $1-83	$1-64 / $1-74 / $1-84
Среднее значение показаний, H*i(10) мкЗв/ч	$1-00	$1-01	$1-02	$1-03	$1-04
Результат измерения мощности дозы в поверяемой точке / H*прi(10) мкЗв/ч		$1-n21	$1-n22	$1-n23	$1-n24
Основная относительная погрешность измерения, θпрi, %		$1-n31	$1-n32	$1-n33	$1-n34
Доверительная граница основной относительной погрешности, Δi, %		$1-n41	$1-n42	$1-n43	$1-n44
Пределосновной относительной погрешности , %		±20

Проверку произвел:	$calibratedBy
		(подпись)
Технический контроль:	$controlledBy
		(подпись)