ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Тип: Дозиметр-радиометр МКС-AT1125A	Дата проверки: 29.11.2021 г.

з/н: 1234

Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы гамма-излучения (МД):

МКС-АТ1125А: γ 30 нЗв/ч – 100 мЗв/ч;

Относительная погрeшность измерения:
МКС-АТ1125А: ± 15 %;

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+22.0 °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	74.0 %
- Радиационный фон	95.0 нЗв/ч

Эталонные средства измерений:
- установка дозиметрическая гамма-излучения УДГ-АТ110 №013, № в ФИФ 40425-09. Укомплектованная источниками гамма-излучения 2-го разряда из радионуклида: Cs-137 типа ГCS7.021.1 зав. № 9ХК, типа ГCS7.012.5 зав. № ОНА, типа «Кактус Р1/14» зав. № 263, из радионуклида Co-60 типа ГИК-2-11 зав. № 24, из радионуклида Am-241 типа ИГИА-3м зав. № 430: компараторами БКМГ-АТ1102 зав. № 001 и БКМР-АТ1104 зав. № 001; с доверительной границей погрешности ±5%, св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»;

- установка дозиметрическая гамма-излучения УДГ-АТ130 №015, № в ФИФ 44761-15. Укомплектованная источниками гамма-излучения 1-го разряда из радионуклида: Cs-137 типа ИГИ-Ц-9-1 зав. № 163, типа ИГИ-Ц5-2 зав. № 043, типа ГCS7.021.4 зав. № 9ТН, типа ГЦК-3 зав. № К/СГ3, типа ГCS7.012.6 зав. № УП4; с доверительной границей погрешности ±4%, св. № 210/1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»;

Данные проверки / Определение основной относительной погрешности измерения мощность амбиентной эквивалентной дозы гамма излучения дозиметра-радиометра МКС-AT1125A зав № 1234
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,24 мкЗв/ч	263	106.1	95.0	0.24	0.23	0.24	0.24	0.00	5.50	±15
0,7 мкЗв/ч	0НА	230.1	95.0	0.71	0.71	0.68	0.70	0.00	5.50
7 мкЗв/ч	0НА	73.9	—	7.11	6.95	6.94	7.00	0.00	5.50
70 мкЗв/ч	9ХК	159.8	—	71.8	71.1	67.1	70.0	0.00	5.50
240 мкЗв/ч	9ХК	86.8	—	235	241	244	240	0.00	5.50
0,7 мЗв/ч	9ХК	51.3	—	0.72	0.72	0.66	0.70	0.00	5.50
7 мЗв/ч	043	345.5	—	6.94	7.09	6.97	7.00	0.00	4.40
70 мЗв/ч	043	111.0	—	68.1	70.1	71.8	70.0	0.00	4.40

Проверку произвел:	В. Писаренко
		(подпись)
Технический контроль:	Н. Курбатова
		(подпись)

Тип: Дозиметр-радиометр МКС-AT1125A	Дата проверки: 29.11.2021 г.

з/н: 1234

Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы гамма-излучения (МД):

МКС-АТ1125А: γ 30 нЗв/ч – 100 мЗв/ч;

Относительная погрeшность измерения:
МКС-АТ1125А: ± 15 %;

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+22.0 °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	74.0 %
- Радиационный фон	95.0 нЗв/ч

Эталонные средства измерений:
- установка дозиметрическая гамма-излучения УДГ-АТ110 №013, № в ФИФ 40425-09. Укомплектованная источниками гамма-излучения 2-го разряда из радионуклида: Cs-137 типа ГCS7.021.1 зав. № 9ХК, типа ГCS7.012.5 зав. № ОНА, типа «Кактус Р1/14» зав. № 263, из радионуклида Co-60 типа ГИК-2-11 зав. № 24, из радионуклида Am-241 типа ИГИА-3м зав. № 430: компараторами БКМГ-АТ1102 зав. № 001 и БКМР-АТ1104 зав. № 001; с доверительной границей погрешности ±5%, св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»;

- установка дозиметрическая гамма-излучения УДГ-АТ130 №015, № в ФИФ 44761-15. Укомплектованная источниками гамма-излучения 1-го разряда из радионуклида: Cs-137 типа ИГИ-Ц-9-1 зав. № 163, типа ИГИ-Ц5-2 зав. № 043, типа ГCS7.021.4 зав. № 9ТН, типа ГЦК-3 зав. № К/СГ3, типа ГCS7.012.6 зав. № УП4; с доверительной границей погрешности ±4%, св. № 210/1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»;

Данные проверки / Определение основной относительной погрешности измерения мощность амбиентной эквивалентной дозы гамма излучения дозиметра-радиометра МКС-AT1125A зав № 1234
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,24 мкЗв/ч	263	106.1	95.0	0.24	0.23	0.24	0.24	0.00	5.50	±15
0,7 мкЗв/ч	0НА	230.1	95.0	0.71	0.71	0.68	0.70	0.00	5.50
7 мкЗв/ч	0НА	73.9	—	7.11	6.95	6.94	7.00	0.00	5.50
70 мкЗв/ч	9ХК	159.8	—	71.8	71.1	67.1	70.0	0.00	5.50
240 мкЗв/ч	9ХК	86.8	—	235	241	244	240	0.00	5.50
0,7 мЗв/ч	9ХК	51.3	—	0.72	0.72	0.66	0.70	0.00	5.50
7 мЗв/ч	043	345.5	—	6.94	7.09	6.97	7.00	0.00	4.40
70 мЗв/ч	043	111.0	—	68.1	70.1	71.8	70.0	0.00	4.40

Проверку произвел:	В. Писаренко
		(подпись)
Технический контроль:	Н. Курбатова
		(подпись)