ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № $serial
Измерипринадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = $temp °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = $vlag %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = $bground нЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП.854-2020
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- $facility_140;
б)	Оборудование:
- пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”;
2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности амбиентного эквивалента дозы измерителя с БДКН–04

Блок детектирования нейтронного излучения с БДКН-04 № $bd_num1$
Мощность дозы в поверяемой точке / H*oi(10)	Фон / R=2,0м	ИБН-8-3 / №027 / R=2,0м / B(R)=$1-br1 / H*oi(10)=$1-fi1 / 1-10	ИБН-8-6 / №010 / R=2,0м / B(R)=$1-br2 / H*oi(10)=$1-fi2 / 20-100	ИБН-8-6 / №010 / R=1,0м / B(R)=$1-br3 / H*oi(10)=$1-fi3 / 2·102-103	ИБН-8-6 / №010 / R=0,5м / B(R)=$1-br4 / H*oi(10)=$1-fi4 / 2·103-104
Показания прибора в поверяемой точке / H*i(10) мкЗв/ч, ±δст, %		$1-61 / $1-71 / $1-81	$1-62 / $1-72 / $1-82	$1-63 / $1-73 / $1-83	$1-64 / $1-74 / $1-84
Среднее значение показаний, H*i(10) мкЗв/ч	$1-00	$1-01	$1-02	$1-03	$1-04
Результат измерения мощности дозы в поверяемой точке / H*прi(10) мкЗв/ч		$1-n21	$1-n22	$1-n23	$1-n24
Основная относительная погрешность измерения, θпрi, %		$1-n31	$1-n32	$1-n33	$1-n34
Доверительная граница основной относительной погрешности, Δi, %		$1-n41	$1-n42	$1-n43	$1-n44
Пределосновной относительной погрешности , %		±20

Выводы:

Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата