Протокол № 48-

поверки	Дозиметра рентгеновского и гамма-излучения ДКС-$type

№ $allSerial
принадлежащего

ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «АТОМТЕХ»

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = °С, атмосферном давлении Р = кПа, относительной влажности воздуха р = %, внешнем фоне γ-излучения {dot {H}} rsup {"*"} (10) = мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МРБ МП.1196-2013:
– $facility_pp_110;
– $facility_pp_130.

Диапазон измерений прибора и допускаемая относительная погрешность при Р = 0,95:
– по мощности амбиентного эквивалента дозы:	от 5·10-2 до 107 мкЗв/ч	±15 %.

1. Внешний осмотр (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

2. Опробование (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

Идентификационные данные (признаки):
– идентификационное наименование ПО:	АТ1121-АТ1123
– номер версии (идентификационный номер) ПО:	1.5.3.1

3. Определение метрологических характеристик:
3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения:
ДКС-$type зав. № $bd_num1$
{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"}( 10 )	№ ист.	d, см	Показания прибора, {dot {H}} rsub {i} rsup {"*"}( 10 )					{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} (10)	δ_{пр , i} , / %	Δ_{пр "." i} , / %	Δ_{доп "."} , / %
фон (мкЗв/ч)	—	—	0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	—	—	—
0,07 мкЗв/ч	$1-30	$1-40	$1-i10	$1-i20		$1-i30	$1-i40		$1-i50	$1-00	$1-10	$1-20	±15
0,7 мкЗв/ч	$1-30	$1-40	$1-60		$1-70			$1-80		$1-00	$1-10	$1-20
7,0 мкЗв/ч	$1-31	$1-41	$1-61		$1-71			$1-81		$1-01	$1-11	$1-21
70 мкЗв/ч	$1-32	$1-42	$1-62		$1-72			$1-82		$1-02	$1-12	$1-22
0,70 мЗв/ч	$1-33	$1-43	$1-63		$1-73			$1-83		$1-03	$1-13	$1-23
7,0 мЗв/ч	$1-34	$1-44	$1-64		$1-74			$1-84		$1-04	$1-14	$1-24
70,0 мЗв/ч	$1-35	$1-45	$1-65		$1-75			$1-85		$1-05	$1-15	$1-25
0,7 Зв/ч	$1-36	$1-46	$1-66		$1-76			$1-86		$1-06	$1-16	$1-26
7,0 Зв/ч	$1-37	$1-47	$1-67		$1-77			$1-87		$1-07	$1-17	$1-27
В точке 0,07 и 0,7 мкЗв/ч показания прибора приведены с вычитанием фона

{δ} _ {пр .i} "=" {{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} \(10\) "-" {dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} over {{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} ⋅ 100"%"	{Δ} rsub {пр .i} "="1,1 "⋅" sqrt {{δ} rsub {пр .i} rsup {2} "+" {θ} rsub {0} rsup {2}}

Выводы:	Годен (не годен)

Квитанция-счёт: № 48_______;
Свидетельство (заключение о непригодности): №	;
Клеймо-наклейка: №	;

Дата	Поверитель