ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327	Дата проверки: $date г.

Тип: БДКН-05

з/н: $serial

Диапазон измерения плотности потока нейтронного излучения:
БДКН-05: 0.1 – 2·103 с-1см-2 ;

Относительная погрешность измерения:
БДКН-05: ± 20 %

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+$temp °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	$vlag %
- Радиационный фон	$bground нЗв/ч
Эталонные средства измерений:
- $facility_140;

Данные проверки

а)	Определение уровня собственного фона БДКН-05

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num1
Измеренное значение скорости счета фона, с-1		Условие соответствия по ТУ nф,, имп./с, не более
Результаты измерения	Среднее значение nф
$1-10	$1-20	0,23
$1-11
$1-12

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num2
Измеренное значение скорости счета фона, с-1		Условие соответствия по ТУ nф,, имп./с, не более
Результаты измерения	Среднее значение nф
$2-10	$2-20	0,23
$2-11
$2-12

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num3
Измеренное значение скорости счета фона, с-1		Условие соответствия по ТУ nф,, имп./с, не более
Результаты измерения	Среднее значение nф
$3-10	$3-20	0,23
$3-11
$3-12

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num4
Измеренное значение скорости счета фона, с-1		Условие соответствия по ТУ nф,, имп./с, не более
Результаты измерения	Среднее значение nф
$4-10	$4-20	0,23
$4-11
$4-12

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num5
Измеренное значение скорости счета фона, с-1		Условие соответствия по ТУ nф,, имп./с, не более
Результаты измерения	Среднее значение nф
$5-10	$5-20	0,23
$5-11
$5-12

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num6
Измеренное значение скорости счета фона, с-1		Условие соответствия по ТУ nф,, имп./с, не более
Результаты измерения	Среднее значение nф
$6-10	$6-20	0,23
$6-11
$6-12

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num7
Измеренное значение скорости счета фона, с-1		Условие соответствия по ТУ nф,, имп./с, не более
Результаты измерения	Среднее значение nф
$7-10	$7-20	0,23
$7-11
$7-12

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num8
Измеренное значение скорости счета фона, с-1		Условие соответствия по ТУ nф,, имп./с, не более
Результаты измерения	Среднее значение nф
$8-10	$8-20	0,23
$8-11
$8-12

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num9
Измеренное значение скорости счета фона, с-1		Условие соответствия по ТУ nф,, имп./с, не более
Результаты измерения	Среднее значение nф
$9-10	$9-20	0,23
$9-11
$9-12

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num10
Измеренное значение скорости счета фона, с-1		Условие соответствия по ТУ nф,, имп./с, не более
Результаты измерения	Среднее значение nф
$10-10	$10-20	0,23
$10-11
$10-12

б) Определение чувствительности к прямому нейтронному излучению БДКН-05 / Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num1
Плотность потока в / i-ой контроль-ной точке, φoi, с-1·см-2	№ источника	Расстояние до источника r0, см	Значение коэффици-ента b(r0)	Значение коэффициента К	Показания прибора в контроль-ной точке, N, с-1	Среднее значение показаний N, с-1	Чувстви-тельность БД, S, имп.·см2/ нейтр.	Условие соответ-ствия по ТУ S,, имп·см2, не менее
фон	–	–	–	–	$1-30	$1-40	–	–
					$1-31
					$1-32
2,5 – 500	10	100	0,866	0,785	$1-50	$1-60	9,99	8,0
					$1-51
					$1-52

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num2
Плотность потока в / i-ой контроль-ной точке, φoi, с-1·см-2	№ источника	Расстояние до источника r0, см	Значение коэффици-ента b(r0)	Значение коэффициента К	Показания прибора в контроль-ной точке, N, с-1	Среднее значение показаний N, с-1	Чувстви-тельность БД, S, имп.·см2/ нейтр.	Условие соответ-ствия по ТУ S,, имп·см2, не менее
фон	–	–	–	–	$2-30	$2-40	–	–
					$2-31
					$2-32
2,5 – 500	10	100	0,866	0,785	$2-50	$2-60	9,99	8,0
					$2-51
					$2-52

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num3
Плотность потока в / i-ой контроль-ной точке, φoi, с-1·см-2	№ источника	Расстояние до источника r0, см	Значение коэффици-ента b(r0)	Значение коэффициента К	Показания прибора в контроль-ной точке, N, с-1	Среднее значение показаний N, с-1	Чувстви-тельность БД, S, имп.·см2/ нейтр.	Условие соответ-ствия по ТУ S,, имп·см2, не менее
фон	–	–	–	–	$3-30	$3-40	–	–
					$3-31
					$3-32
2,5 – 500	10	100	0,866	0,785	$3-50	$3-60	9,99	8,0
					$3-51
					$3-52

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num4
Плотность потока в / i-ой контроль-ной точке, φoi, с-1·см-2	№ источника	Расстояние до источника r0, см	Значение коэффици-ента b(r0)	Значение коэффициента К	Показания прибора в контроль-ной точке, N, с-1	Среднее значение показаний N, с-1	Чувстви-тельность БД, S, имп.·см2/ нейтр.	Условие соответ-ствия по ТУ S,, имп·см2, не менее
фон	–	–	–	–	$4-30	$4-40	–	–
					$4-31
					$4-32
2,5 – 500	10	100	0,866	0,785	$4-50	$4-60	9,99	8,0
					$4-51
					$4-52

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num5
Плотность потока в / i-ой контроль-ной точке, φoi, с-1·см-2	№ источника	Расстояние до источника r0, см	Значение коэффици-ента b(r0)	Значение коэффициента К	Показания прибора в контроль-ной точке, N, с-1	Среднее значение показаний N, с-1	Чувстви-тельность БД, S, имп.·см2/ нейтр.	Условие соответ-ствия по ТУ S,, имп·см2, не менее
фон	–	–	–	–	$5-30	$5-40	–	–
					$5-31
					$5-32
2,5 – 500	10	100	0,866	0,785	$5-50	$5-60	9,99	8,0
					$5-51
					$5-52

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num6
Плотность потока в / i-ой контроль-ной точке, φoi, с-1·см-2	№ источника	Расстояние до источника r0, см	Значение коэффици-ента b(r0)	Значение коэффициента К	Показания прибора в контроль-ной точке, N, с-1	Среднее значение показаний N, с-1	Чувстви-тельность БД, S, имп.·см2/ нейтр.	Условие соответ-ствия по ТУ S,, имп·см2, не менее
фон	–	–	–	–	$6-30	$6-40	–	–
					$6-31
					$6-32
2,5 – 500	10	100	0,866	0,785	$6-50	$6-60	9,99	8,0
					$6-51
					$6-52

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num7
Плотность потока в / i-ой контроль-ной точке, φoi, с-1·см-2	№ источника	Расстояние до источника r0, см	Значение коэффици-ента b(r0)	Значение коэффициента К	Показания прибора в контроль-ной точке, N, с-1	Среднее значение показаний N, с-1	Чувстви-тельность БД, S, имп.·см2/ нейтр.	Условие соответ-ствия по ТУ S,, имп·см2, не менее
фон	–	–	–	–	$7-30	$7-40	–	–
					$7-31
					$7-32
2,5 – 500	10	100	0,866	0,785	$7-50	$7-60	9,99	8,0
					$7-51
					$7-52

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num8
Плотность потока в / i-ой контроль-ной точке, φoi, с-1·см-2	№ источника	Расстояние до источника r0, см	Значение коэффици-ента b(r0)	Значение коэффициента К	Показания прибора в контроль-ной точке, N, с-1	Среднее значение показаний N, с-1	Чувстви-тельность БД, S, имп.·см2/ нейтр.	Условие соответ-ствия по ТУ S,, имп·см2, не менее
фон	–	–	–	–	$8-30	$8-40	–	–
					$8-31
					$8-32
2,5 – 500	10	100	0,866	0,785	$8-50	$8-60	9,99	8,0
					$8-51
					$8-52

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num9
Плотность потока в / i-ой контроль-ной точке, φoi, с-1·см-2	№ источника	Расстояние до источника r0, см	Значение коэффици-ента b(r0)	Значение коэффициента К	Показания прибора в контроль-ной точке, N, с-1	Среднее значение показаний N, с-1	Чувстви-тельность БД, S, имп.·см2/ нейтр.	Условие соответ-ствия по ТУ S,, имп·см2, не менее
фон	–	–	–	–	$9-30	$9-40	–	–
					$9-31
					$9-32
2,5 – 500	10	100	0,866	0,785	$9-50	$9-60	9,99	8,0
					$9-51
					$9-52

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num10
Плотность потока в / i-ой контроль-ной точке, φoi, с-1·см-2	№ источника	Расстояние до источника r0, см	Значение коэффици-ента b(r0)	Значение коэффициента К	Показания прибора в контроль-ной точке, N, с-1	Среднее значение показаний N, с-1	Чувстви-тельность БД, S, имп.·см2/ нейтр.	Условие соответ-ствия по ТУ S,, имп·см2, не менее
фон	–	–	–	–	$10-30	$10-40	–	–
					$10-31
					$10-32
2,5 – 500	10	100	0,866	0,785	$10-50	$10-60	9,99	8,0
					$10-51
					$10-52

Проверку произвел:	$calibratedBy
		(подпись)
Технический контроль:	$controlledBy
		(подпись)