ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327	Дата проверки: $date г.

з/н: $serial

Тип: БДКН-05

Чувствительность
к прямому нейтронному излучению
на основе плутоний-бериллиевого источника:	не менее 8 имп·см2/нейтр.

Относительная погрешность измерения:	± 20 %

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+$temp °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	$vlag %
- Радиационный фон	$bground нЗв/ч
Эталонные средства измерений:
- $facility_140;

Данные проверки

а)	Определение уровня собственного фона БДКН-05

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num1$
Измеренное значение скорости счета фона, с-1		Условие соответствия по ТУ nф,, имп./с, не более
Результаты измерения	Среднее значение nф
$f1-10	$f1-20	0,23
$f1-11
$f1-12

б) Определение чувствительности к прямому нейтронному излучению БДКН-05 / Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num_n1$
Плотность потока в / i-ой контроль-ной точке, φoi, с-1·см-2	№ источника	Расстояние до источника r0, см	Значение коэффици-ента b(r0)	Значение коэффициента К	Показания прибора в контроль-ной точке, N, с-1	Среднее значение показаний N, с-1	Чувстви-тельность БД, S, имп.·см2/ нейтр.	Условие соответ-ствия по ТУ S,, имп·см2, не менее
фон	–	–	–	–	$1-30	$1-40	–	–
					$1-31
					$1-32
2,5 – 500	10	100	0,866	0,785	$1-50	$1-60	$1-70	8,0
					$1-51
					$1-52

Проверку произвел:	$calibratedBy
		(подпись)
Технический контроль:	$controlledBy
		(подпись)