Протокол № 48-

поверки	Дозиметра индивидуального ДКГ-АТ2503

№ $allSerial
принадлежащего

ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «АТОМТЕХ»

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = °С, атмосферном давлении Р = кПа, относительной влажности воздуха р = %, внешнем фоне γ-излучения {dot {H}} rsup {"*"} (10) = мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МРБ МП.742-2005:
– $facility_pp_110;
– $facility_pp_130.

Диапазон измерений прибора и допускаемая относительная погрешность при Р = 0,95:
– по индивидуальному эквиваленту дозы:	от 1 мкЗв до 10 Зв	±15%;

– по мощности индивидуального эквивалента дозы:	от 0,1 до 1 мкЗв/ч	±30%;
от 1 до 106 мкЗв/ч	±15%.

1. Внешний осмотр (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

2. Опробование (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

Идентификационные данные (признаки):
– идентификационное наименование ПО:	doza3m_00_v03.hex
– номер версии (идентификационный номер) ПО:	1.1

3. Определение метрологических характеристик:
3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности индивидуального эквивалента дозы γ-излучения:
ДКГ-АТ2503 зав. № $bd_num1$
{dot {Hp}} rsub {0 i} ( 10 )	№ ист.	d, см	Показания прибора, {dot {Hp}} rsub {i} ( 10 )	{bar {dot {Hp}}} rsub {i} rsup {"*"} (10)	%itheta_{пр , i} , %	S_{i} , %	δ_{пр , i} , %	Δ_{доп "."} , %
Фон	—	—		$1-av-bg	—	—	—	—
0.80 мкЗв/ч	$1-n0	$1-d0		$1-av0	$1-o0	$1-q0	$1-do0	±33.8
4.0 мЗв/ч	$1-n1	$1-d1		$1-av1	$1-o1	$1-q1	$1-do1	±15.0
800.0 мЗв/ч	$1-n2	$1-d2		$1-av2	$1-o2	$1-q2	$1-do2	±15.4
20.0 мкЗв/ч	$1-n3	$1-d3		$1-av3	$1-o3	$1-q3	$1-do3	±17.0

%itheta _{пр , i} = {{bar {dot {Hp}}} rsub {i}(10) -{dot {Hp}} rsub {0 i}( 10 )} over {{dot {Hp}} rsub {0 i}( 10 )} " " cdot 100 % S = 1 over {{bar {dot {Hp}}} rsub {i}(10)} " " cdot sqrt {sum^n_{i=1}({dot {Hp}} rsub {0 i}( 10 ) - {bar {dot {Hp}}} rsub {i}(10))^2 over {n(n-1)}} " " cdot 100% %idelta_{пр.i} = K cdot sqrt{S^2 + %itheta^2_{пр,i} over 3 + %itheta^2_{0} over 3}

3.2 Определение основной относительной погрешности при измерении индивидуального эквивалента дозы γ-излучения:
ДКГ-АТ2503 зав. № $bd_num1$
Hp_0( 10 )	{dot {Hp}} rsub {0 i}( 10 )	№ ист.	d, см	t, сек	{Hp} rsub {i}( 10 )	%itheta_{пр , i} , %	Δ_{пр "." i} , %	Δ_{доп "."} , %
4.0 мкЗв	40 мкЗв/ч	##1-dn_1	##1-dd_1	360c	##1-d_res_1	##1-o_pog_1	##1-d_gran_1	±15.0
4.0 мЗв	80 мЗв/ч	##1-dn_2	##1-dd_2	180c	##1-d_res_2	##1-o_pog_2	##1-d_gran_2	±15.4

%itheta_{пр, i} = {Hp_i( 10 )-Hp_0( 10 )} over { Hp_0( 10 ) } " " cdot 100 %	%iDELTA_{пр.i} = 1,1 " " cdot sqrt {%itheta_{пр,i}^2 + %itheta_{0}^2 }

Выводы:	Годен (не годен)

Квитанция-счёт: № 48_______;
Свидетельство (заключение о непригодности): №	;
Клеймо-наклейка: №	;

Дата	Поверитель